## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 针对院外或院外的成人，儿童和婴幼儿等危重症患者进行通气辅助及呼吸生命支持
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 驱动方式 | 气动电控型呼吸机
3.2 | 辅助呼吸模式 | IPPV、V-AC、V-SIMV、PCV 、P-AC、P-SIMV、CPAP、CPAP+、BIPPV、APRV
3.3 | 屏幕要求 | 彩色触摸屏，尺寸≥6.5英寸
3.4 | PEEP控制范围 | 0.3～30cmH2O
3.5 | 具备心肺复苏功能 | 具备标配CPR功能，心肺复苏指导和自动通气功能（单人/双人/持续三种模式）
3.6 | 主机重量 | ≤6Kg
3.7 | 工作压力 | 2.7 ～ 6.0bar
3.8 | 潮气量 | 20mL ～ 2200mL
3.9 | 触发灵敏度 | 压力触发灵敏度，流速触发灵敏度
3.9.1 | 压力触发灵敏度 | （-20 — -0.5）cmH2O
3.9.2 | 流速触发灵敏度 | （0.5—20）L/min
3.1 | 内置电池 | 工作时间：≥6小时
3.11 | 呼吸时间比 | 50：1~1：50可调或高于此范围
*3.12 | 车载认证 | 通过EN1789救护车车载测试认证
3.13 | 航空认证 | 直升机RTCA D0-160G航空测试认证
3.14 | 报警及安全指标 | 至少包含气道压力高、低报警，呼出潮气量过高过低报警，呼吸频率过高报警，分钟通气量高、低报警，窒息报警,管道脱落报警
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（每台套） | 主机系统、专用推车、支撑臂、模拟肺各一套；呼吸管路≥4套
*5 | 售后条款
5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
5.7 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。