## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 供临床真实生命体征模拟，户外抢救演练，导师控制监测使用，并提供实时有效监测数据.用于急危重症患者救护训练。
2 | 技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等
2.1 | 头颈部结构 | 模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度
2.2 | 眼部结构 | 眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，不同状态下，瞳孔状态不同。
2.3 | 气道管理 | 具有逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、食管、会厌，可模拟清除呼吸道异物，开放气道可以自动反馈
2.4 | 模拟插管 | 可模拟气管插管，口咽通气、鼻咽通气插管、喉罩通气；可进行纤维支气管镜插管；逆行插管；可视喉镜气管插管 可进行鼻胃管插管
2.5 | 人工呼吸 | 可进行口对口人工呼吸，可配合使用球囊面罩，吹气量的大小、吹气速度，实时显示、记录和评估。可进行经气管喷射通气
2.6 | 穿刺训练 | 可进行环甲膜穿刺训练
2.7 | 模拟语音 | 可透过系统预设或用户自定的语音档案模仿病人的声音（再现病人呻吟、咳嗽、呕吐声音等）
2.8 | 实时记录 | 可模拟颈动脉、桡动脉、肱动脉搏动，检查颈动脉可自动产生操作记录
2.9 | 状态可调 | 可模拟口，唇、手指甲床，紫绀，四种程度状态可调
2.1 | 体表标志 | 胸部体表标志明显，包含胸骨角、剑突、肋骨等
2.11 | 呼吸调节 | 可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏，呼吸频率可调节，可连接呼吸机进行机械通气
2.12 | 模拟听诊区 | ≥5 个心音听诊区域 ≥6个肺音听诊区 ≥2个腹部听诊区 ≥2个肠鸣音
2.13 | 模拟胸部治疗 | 可进行气胸减压、胸膜腔穿刺和放置胸部引流管、胫骨骨髓穿刺的培训
2.14 | 模拟心电监护 | ≥32种心电波，与多参数模拟心电监护仪配套使用，实现模拟心电监护 实时显示十二导联心电图，可分别显示十二导联心电图
2.15 | 显示信息 | 至少包含反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压位置信息、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。图形、操作波形、文字界面 按压即产生血压波形改变，实时显示心电图
2.16 | 心电图 | ≥32种心电波图，生命体征可随心电波变化和治疗自动改变
2.17 | 模拟除颤 | 模拟人需用真实除颤仪进行除颤，除颤效果可随治疗和情境需要进行设置并自动显示
2.18 | 导尿功能 | 可进行导尿训练，男女生殖器可互换
2.19 | 护理操作 | 至少包含 口腔护理、清除呼吸道异物、吸痰法、吸氧、鼻饲、静脉注射、肌内注射、皮下注射、洗浴、更衣、导尿、灌肠、翻身、冷、热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、造瘘口护理、雾化吸入疗法等护理操作
2.2 | 血压测量 | 可使用袖带式血压计和监护仪进行无创血压的测量
2.21 | 模拟注射采血 | 模拟人右手需进行静脉注射，采血操作，穿刺正确有明显的落空感，并有回血现象
2.22 | 起搏功能 | 可模拟除颤仪起搏仪启动起搏功能
2.23 | 频率同步 | 脉搏、心音、心律频率同步 肺音、呼吸起伏频率与呼吸率同步
2.24 | 模拟给药 | 模拟提供多种给药方式，静注、静滴、气管内、舌下、外用、口服、直肠、注射泵、输液泵
2.25 | 训练记录 | 实时记录训练数据，可保存打印
2.26 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
2.27 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求 | 成人模拟人、主机、显示器、模拟监护仪、模拟除颤仪、操作台车，交互平板
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。