医疗设备技术需求确认表

| 设备名称 | 麻醉机 | 项目编号（或预算编号） |  | 总数量（台/套）6 | 预算单价（50万元） | 预算总金额（300万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 认证 |  | 具备CFDA,FDA或CE认证 |  |  |  |  |
| 2 | 用途 |  | 患者的麻醉，需可进行机械通气、手动通气以及有压力支持的和无压力支持的自主呼吸 |  |  |  |  |
| 3 | 适用范围 |  | 成人、儿童、新生儿 |  |  |  |  |
| 一、 | 气源 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 标配双气源 |  | 氧气、空气 |  |  |  |  |
| 1.2 | 氧气 |  | 低压安全保护装置，在供氧压低于250Kpa时报警 |  |  |  |  |
| 二、 | 流量计 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电子显示流量计 |  | 电子显示，氧气空气通过呼吸机屏幕电子显示，流量范围0.1-15L/min |  |  |  |  |
| 2.2 | 电子显示流量计 |  | 电子显示流量计，可分管调节流量 |  |  |  |  |
| 2.3 | 氧空机械后备流量计 |  | 具备氧气空气机械后备流量计 |  |  |  |  |
| 2.4 | 氧气空气辅助吸氧流量计 |  | 具备氧气空气辅助吸氧流量计 |  |  |  |  |
| 2.5 | 快速充氧 |  | 快速充氧范围25%-75% |  |  |  |  |
| • 2.6 | 流量传感器 |  | 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量 实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量 和设置潮气量的误差。 |  |  |  |  |
| • 2.7 | 流量传感器消毒方式 |  | 支持134度高温高压消毒 |  |  |  |  |
| 三、 | 呼吸回路 |  |  |  |  |  |  |
| • 3.1 | 回路结构 |  | 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内，所有部件无需工具可拆卸安装 |  |  |  |  |
| • 3.2 | 回路可以耐高温高压消毒灭菌 |  | 回路所有部件,含流量传感器可以耐受134°C髙温高压消毒灭菌，并且带有134度国际认证标识，以避免院内交叉感染 |  |  |  |  |
| 3.3 | 二氧化碳吸收罐 |  | 二氧化碳吸收罐,容积≥1300ml |  |  |  |  |
| • 3.4 | 上升式风箱 |  | 上升式风箱，便于医护人员直接观察病人实际呼吸状态 |  |  |  |  |
| 3.5 | C02旁路功能 |  | 标配C02旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换 |  |  |  |  |
| 3.6 | 智能回路识别报警系统 |  | 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 |  |  |  |  |
| 3.7 | 低回路系统容积 |  | 3L低回路系统容积，（含风箱、回路系统、钠石灰罐）,为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 |  |  |  |  |
| •3.8 | 回路积水问题处理 |  | 采用斜坡式水管理回路构造，智能引导水行方向，确保回路不受积水影响 |  |  |  |  |
| 四、 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| *4.1 | 气动电控呼吸机 |  | 气动电控呼吸机 |  |  |  |  |
| *4.2 | 显示屏 |  | 原装外置触控屏≥12英寸，可180度水平旋转，方便术中多角度观察，具有触屏和旋钮两种方式，当触屏失灵，旋纽可调 |  |  |  |  |
| 4.3 | 通气模式 |  | 提供辅助/控制通气,标配通气模式：VCV、PCV 、电子 PEEP、手动通气 |  |  |  |  |
| 4.4 | 支持压力限制、窒息通气 |  | 具有 |  |  |  |  |
| 4.5 | 容控模式下潮气量设置 |  | 20ml-1500ml |  |  |  |  |
| 4.6 | 压控模式下潮气量设置 |  | 5ml-1500ml |  |  |  |  |
| 4.7 | 具备动态潮气量补偿功能 |  | 具有 |  |  |  |  |
| 4.8 | 呼吸频率 |  | 4-100次/分钟 |  |  |  |  |
| 4.9 | 分钟通气量监测范围 |  | 0.1〜99.9L/min |  |  |  |  |
| 4.10 | 支持压力 |  | 关, 2cmH20〜40cmH20 |  |  |  |  |
| 4.11 | 电子PEEP |  | 显示屏设置,范围：OFF, 2-40 cmH20 |  |  |  |  |
| 4.12 | 吸气暂停 |  | OFF, 5%-60% |  |  |  |  |
| 4.13 | 吸气压力设定范围 |  | 5〜60cmH20 |  |  |  |  |
| 4.14 | 智能化呼吸机 |  | 具有，防止错误设置参数功能，保证麻醉安全 |  |  |  |  |
| 五、 | 参数和波形监测及报警 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 监测参数： |  | 可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、 顺应性 |  |  |  |  |
| 5.2 | 氧浓度监测采用顺磁氧传感器，长期监测氧浓 度无耗材 |  | 具有 |  |  |  |  |
| 5.3 | 插件槽 |  | 1个插件槽位，插件与监护仪通用，支持热插拔，便于不同手术之中，麻醉监测变化需求，监护仪麻醉机之间不同插件调换。 |  |  |  |  |
| 5.4 | 可选配插件 |  | 可选配麻醉气体模块,可选配并支持EtC02. |  |  |  |  |
| 5.5 | 标配实时压力时间、流速时间、容量时间、二氧化碳时间波形描记 |  | 具有 |  |  |  |  |
| 5.6 | 最大吸气流速 |  | 120L/min+新鲜气体流量 |  |  |  |  |
| 5.7 | VCV心肺旁路 |  | 在VCV模式下进行机械通气、容量、呼吸暂停、低浓度麻药、二氧化碳、低气道压和呼吸频率报警都暂停 |  |  |  |  |
| 5.8 | 可触控报警 |  | 技术报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，可视报警日志，报警信息中可直接设置报警上下限 |  |  |  |  |
| 5.9 | 具有数据趋势记录功能 |  | 可自动储存100条以上报警日 |  |  |  |  |
| 5.10 | 智能化自检 |  | 图示化手动检测，检测失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因 |  |  |  |  |
| 5.11 | 肺保护工具 |  | 具有肺功能环，和肺顺应性数值 |  |  |  |  |
| •5.12 | 波形及环图显示 |  | 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，），波形和呼吸机参数可以同屏显示，提供30分钟趋势图 |  |  |  |  |
| 六、 | 麻药蒸发器 |  |  |  |  |  |  |
| • 6.1.1 | 挥发罐 |  | 具备双麻醉罐位，标配一个七氟醚挥发罐，可选配原厂地氟醚挥发罐，具备压力、 流速和温度补偿功能 |  |  |  |  |
| 6.1.2 | 废气排放装置 |  | 具有 |  |  |  |  |
| 6.1.3 | 挥发罐加药量 |  | 挥发罐挥发罐首次加药量≥270ml（避免多次重复加药） |  |  |  |  |
| 6.2 | 监测 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 主屏幕 |  | 需可设置所有的通气参数以及所有通气模式 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 自检 |  | 可选择全部自检或部分自检功能，包含挥发罐自检，可无限次跳过自检 |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 呼吸环 |  | 压力容量环、流量容量环、压力流量环 |  |  |  |  |
| 6.3 | 报警 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 氧浓度 |  | 具备 |  |  |  |  |
| 6.3.2 | 气道压力 |  | 具备 |  |  |  |  |
| 6.3.3 | 潮气量 |  | 具备 |  |  |  |  |
| 6.3.4 | 分钟通气量 |  | 具备 |  |  |  |  |
| 6.3.5 | 窒息 |  | 具备 |  |  |  |  |
| 6.4 | 电池 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 标配顺磁氧技术的氧电池 |  | 具备 |  |  |  |  |
| 七、 | 基本配置要求 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 工作条件 |  | 工作环境，温度：10°C -40°C，湿度：15%-95% |  |  |  |  |
| 7.2 | 适合内窥镜手术模式 |  | 具有，具备两级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 |  |  |  |  |
| 7.3 | 报警灯 |  | 具有独立报警灯，不同颜色区分报警级别 |  |  |  |  |
| 7.4 | 机架 |  | 脚轮刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，三个抽屉。 |  |  |  |  |
| 7.5 | 电源 |  | 220V-240V, 50/60Hz |  |  |  |  |
| 7.6 | 后备电池使用时间 |  | 使用时间不小于90分钟 |  |  |  |  |
| 7.7 | 独立辅助吸氧装置 |  | 可调流量范围0-15 1/min,与麻醉机一体化的操作旋钮及流量管内置于主机内。 |  |  |  |  |
| 7.8 | 接口 |  | 1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能，1个RS-232C串行通讯接口，以太网接口，投影仪分屏接口 |  |  |  |  |
| 7.9 | 电源插口 |  | 标配4个辅助输出网电源插口 |  |  |  |  |
| 八、 | 产品设计与认证 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 使用年限 |  | 产品设计使用年限≥8年 |  |  |  |  |
| 8.2 | 装机数量 |  | 在提供北京3家以上医院装机合同 |  |  |  |  |
| 九、 | 配置需求 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 麻醉机主机 |  | 需适用于所有吸入麻醉方式6台 |  |  |  |  |
| 9.2 | 显示器 |  | 可旋转外置彩色触摸屏≥15英寸6个 |  |  |  |  |
| 9.3 | 麻醉挥发罐 |  | 七氟醚挥发罐6个 |  |  |  |  |
| 9.4 | 重复性钠石灰罐 |  | 6个 |  |  |  |  |
| 9.5 | 空气连接管 |  | 6条 |  |  |  |  |
| 9.6 | 氧气连接管 |  | 6条 |  |  |  |  |
| 10 | 物联网支持功能 |  | 支持 |  |  |  |  |
| 11 | 售后条款 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95% （按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |  |
| 13 | 预防性维修/定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |  |
| 14 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |  |
| 15 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单， 且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必 备零配件 |
| 16 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |  |
| 17 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |  |
| 18 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的操作手册 |  |  |  |  |
| 19 | 培训 |  | 安装之日提供使用培训和工程师培训，每年不少于两次主动上门培训及设备维护 |  |  |  |  |
| 20 | 交货期 |  | 30日内 |  |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |