## 物资项目设备参数
技术参数需求表
设备名称 | 一次性使用心肺转流系统双腔静脉插管（Crescent双腔颈静脉插管）
总数量 （台/套） | 1 | 预算单价 （万元） | 8 | 预算总金额（万元） | 8
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 适用于静脉-静脉体外膜肺氧合（ECMO）的急性呼吸衰竭患者，通过颈静脉提供静脉引流和血液再灌注的双腔插管。
*2 | 资质认证 |  | FDA/NMPA/CFDA
3 | 技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 产品构造
3.1.1 | 灌注口 |  | 插管头端配有动脉灌注口，静脉近端引流孔、远端引流孔。
3.1.2 | 头端标记 |  | 插管头端配有灌注口标记，近端引流标记，远端引流标记
3.1.3 | 缝合环 |  | 一体式缝合环，可移动
3.1.4 | 深度标记 |  | 管体配有深度标记及最大插入深度指示
3.1.5 | 血液流向指示标记 |  | 配有静脉引流及动脉灌注血液标记
3.1.6 | 彩色密封帽 |  | 彩色密封帽，术中颜色区分动脉静脉密封标识
3.2 | 产品特点
3.2.1 | 易于植入 |  | 锥形引流头端，均需静脉置管
3.2.2 | 使用时间 |  | 大于等于30天
3.3 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.4 | 设备不良事件情况 |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 |  | 无
4.2 | 硬件 |  | 无
4.3 | 器械 |  | 无
4.4 | 配件耗材 |  | 无
5 | 物联网支持功能 |  | 无 |  |  | 生命支持类设备、手术类设备、影像设备及实验室设备
5.1 | 联网要求 |  | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息。
5.2 | 技术文件 |  | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
*7 | 售后条款
7.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
7.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
7.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
7.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
7.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
7.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
7.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
7.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。