## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 微生物生长动态监测系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可测量不同化合物含量条件下的微生物生长；进行微生物相关代谢途径、作用机理和动力学过程的研究。
2 | 技术和性能参数
2.1 | 培养时间 | 单次培养时间≥30天。
2.2 | 处理量 | 每次≥96个样品，每孔容量≥300μL。
·2.3 | 滤光片 | 至少含有600nm、宽波段405-600nm的滤光片
·2.4 | 检测通道 | 每个样品可同时检测≥2个不同波长的OD值变化。
2.5 | 波长范围 | 405～600nm。
2.6 | 检测精度 | 分辨率：≤0.001A，噪音：≤0.002A，最大漂移：≤0.003A。
·2.7 | 控温范围 | 培养和测量温度范围：15～65℃。从20℃至30℃加热时间≤30min。
2.8 | 控温精度 | 孔内的温度梯度误差±0.1℃。
2.9 | 振荡方式 | 线性振荡、旋转式振荡、8字形旋转式振荡。
2.10 | 进/出气口 | 培养箱内可进/出O2、CO2等气体，进行好氧或厌氧培养。
2.11 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
2.12 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
3 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
3.1 | 软件 | 自带软件1套
3.2 | 硬件 | 主机1台、培养板1箱、配套电脑1套（≥I5处理器、≥8G内存、≥500G硬盘）
*4 | 配套封闭试剂耗材 | 无
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。