## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 过氧化氢消毒系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 根据设定的路线自动移动，实现生物安全三级实验室空间及物表的消毒灭菌
*2 | 资质认证 | 制造商需具备消毒产品生产企业卫生许可证，全国消毒产品网上备案信息服务平台消毒产品卫生安全评价报告备案资质，提供第三方检测报告
3 | 技术和性能参数
3.1 | 消毒模式 | 可选定点模式和动态消毒模式
*3.2 | 消毒方式 | 汽化加热型过氧化氢消毒
·3.3 | 控制系统 | PLC加平板端无线远程控制
3.4 | 消毒空间 | ≥400m³
*3.5 | 杀菌效力 | 空气、物表杀菌率>99.99%，可达到6个对数的杀灭，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值≥6，提供CMA检测报告 |  |  |  | 提供CMA检测报告
3.6 | 消毒剂 | 35%食品级过氧化氢溶液
3.7 | 加药装置调节 | 消毒溶液汽化速率自动调节1-7g/min
3.8 | 汽化温度 | ＞120℃
3.9 | 数据储存 | 实时自动存储消毒参数
3.1 | 脚轮 | 万向轮转向
3.11 | 工作时间 | 单次连续工作时间≥3h
3.12 | 储液量 | ≥1500ml
·3.13 | 自主功能 | 机器人运行过程全自主导航，具有前进、后退、转弯、原地旋转功能
·3.14 | 降解装置 | 有分解过氧化氢的设备系统，在空间密闭不通风情况下，10分钟将区域内的过氧化氢浓度快速降到≤1PPm
·3.15 | 过氧化氢浓度浓度监测 | 具备 |  |  |  | 提供检测仪校准能力证明文件
·3.16 | 延时启动功能 | 具有延时启动功能
3.17 | 供电方式 | 锂电池组≥48V；电池容量≥80AH
3.18 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.19 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 硬件 | 至少包含主机一套
5 | 物联网支持功能
5.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。