## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 等离子电切镜 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 44
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 配合科室现有奥林巴斯主机ESG-400使用，经尿道前列腺切除术、汽化术、消融术、切开术、切割和凝固术。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 光学视管
3.1.1 | 视向角 | 12°（1个），30°（1个）
3.1.2 | 直径 | ≤4mm
3.1.3 | 灭菌 | 高温高压灭菌
·3.1.4 | 视场角 | ≥60°
·3.1.5 | 有效景深范围 | 7-150mm
3.1.6 | 工作长度 | ≥280mm
·3.1.7 | 照度 | ≥1500lx
3.2 | 外管鞘 | 26Fr，双旋阀，可旋转
3.3 | 内管鞘 | 配合26Fr外管鞘使用
3.4 | 双极工作把手
3.4.1 | 方式 | 被动式工作方式
·3.4.2 | 光学视管通道长度 | ≤222mm
·3.4.3 | 光学视管通道直径 | ≤4.2mm
·3.4.4 | 最大插入部外径 | ≤7.2mm
3.5 | 电极 | 双极高频率切除电极，环型12°和30°
3.6 | 电缆线 | 双极电缆线，长度≥4m
·3.7 | 导光束 | 直径≤2.8mm,长度≥3m,适用于心脏手术，可高温高压灭菌
*3.8 | 适配性 | 为保证设备适配性及安全性，需同一品牌
3.9 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 光学视管2个（12°和30°各1个），外管鞘2个，内管鞘2个，工作把手2个，电缆线2个，电切环10个（12°），电切环10个（30°），导光束2个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。