## 服务类技术需求确认表
技术需求表（服务类）
项目名称 | X射线计算机断层扫描系统保修服务 |  | 单价 （万元） | 169 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 338
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 服务要求 | 1.保修服务涵盖佳能320排CT的整机(含软件）、球管、探测器、后处理工作站。合同期内不在收取任何费用。 2.需软件升级的，不收取任何费用。
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 人员资格 | 供应商国内拥有专业的技术支持团队≥3人，且其中至少1名要求具备大于5年的投标人公司连续服务年限。提供姓名及行业培训考核合格授权资质证。
| *2 | 企业资格 | 维保厂商须具有医疗设备维修企业资格(即营业执照的经营范围包括医疗器械维修)，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生。提供经年检有效的营业执照。
技术性要求 | *3 | 服务方案 | 投标人提供免费维修服务支持响应时间≤2小时，工程师到场时间24小时内。
| *4 |  | 每年至少提供4次保养服务，包括设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件等，每季度向院方提供书面保养报告及整机质量评估报告。
| *5 | 质量控制 | 1.所更换的备件必须是经检验合格的零备件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。
| *6 |  | 维修使用配件应为原厂测试合格原件，需要提供原厂出库单，并保证设备维修后的技术参数与原机数据要相同。对于球管、探测器的更换还需提供报关单和合格证
| *7 | 验收考核办法 | 1、保证设备全年开机率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修。 2、每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单复写联留存医工部门，并需使用科室和院方维保工程师的签字确认。 3、服务提供商应按年提供维保明细报告，更换的零配件应包含单次维修报价和保修期。
| *8 | 服务续期期限 | 2年
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料