## Sheet2
项目名称 | 除颤监护仪
预算单价 （万元） | 4
技术参数表
序号 | 技术和性能参数名称 | 性能要求
*1 | 基本要求 | 可对成人、小儿（含婴儿）患者进行手动异步体外除颤治疗、手动同步体外除颤治疗、自动体外除颤（AED）治疗，并具有心电等生命体征监测功能。
*2 | 资质要求 | 同时具备FDA/CE国际认证和CFDA（NMPA）国内认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 除颤功能
*3.1.1 | 除颤波形 | 双相波
·3.1.2 | 阻抗补偿功能 | 具备
3.1.3 | 能量范围 | 覆盖（2-200）J，≥15档
3.1.4 | 200J充电时间 | ＜6s
3.1.5 | 除颤电极板类型 | 成人/儿童一体化
3.1.6 | 除颤手柄按键功能 | 能量选择，充电，放电
*3.1.7 | 同步除颤显示功能 | 屏幕显示同步信号，屏幕及打印报告均有放电位置标记
·3.1.8 | AED模式标准 | 特异性和敏感性符合AAMI DF-39指南和AHA建议
3.2 | 监护功能
*3.2.1 | 心电 | 显示≥3通道心电图
3.2.2 | 可增配血氧饱和度监测 | 具备
3.3 | 其他性能参数
·3.3.1 | 显示屏尺寸 | ≥7英寸
3.3.2 | 操作界面语言 | 中文
·3.3.3 | 电池充放电次数 | 能量达到200J的除颤次数≥200次
3.3.4 | 开机时间 | ＜5s
3.3.5 | 打印功能 | 自动打印除颤记录
·3.3.6 | 防水防尘级别 | ≥IP 44
·3.3.7 | 抗跌落性能 | 满足救护车EN1789标准
3.3.8 | 电源类型 | 220VAC，50/60Hz，国标三插制式插头
·3.3.9 | 自检 | 主机具备关机自检功能，具备自检待机状态指示
·3.3.10 | 手动除颤放电检测 | 具备
4 | 报警及安全指标 | 安全报警声、光指示：设备故障报警、电池电量报警，极板报警，心电监测报警等
5 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
6 | 配置
*6.1 | 配置需求 | 除颤器主机、多功能除颤极板（包含成人和儿童极板）、AED缆线及电极、心电导联线、电源线、电池、除颤导电膏
*7 | 售后服务
7.1 | 整机免费保修期 | ≥3年
7.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
7.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
7.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
7.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
7.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
7.7 | 零配件供应 | ≥10年
7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
7.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货