## Sheet1
项目名称 | 除颤监护仪（带起搏）
预算单价（万元） | 6
技术参数表
序号 | 技术和性能参数名称 | 性能要求
*1 | 基本要求 | 可对成人、小儿（含婴儿）患者进行手动异步体外除颤治疗、手动同步体外除颤治疗、自动体外除颤治疗（AED）、体外起搏治疗，并具有心电等生命体征监测功能。
*2 | 资质要求 | 同时具备FDA/CE国际认证和CFDA（NMPA）国内认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 除颤功能
*3.1.1 | 除颤波形 | 双相波
·3.1.2 | 阻抗补偿功能 | 具备
3.1.3 | 能量范围 | 覆盖（2-200）J，≥15档
3.1.4 | 200J充电时间 | ＜6s
3.1.5 | 除颤电极板类型 | 成人/儿童一体化
3.1.6 | 除颤手柄按键功能 | 能量选择，充电，放电
*3.1.7 | 同步除颤显示功能 | 屏幕显示同步信号，屏幕及打印报告均有放电位置标记
·3.1.8 | AED模式标准 | 特异性和敏感性符合AAMI DF-39指南和AHA建议
3.2 | 监护功能
*3.2.1 | 心电 | 显示≥3通道心电图
3.2.2 | 可增配血氧饱和度监测 | 具备
3.3 | 起搏功能
3.3.1 | 体外起搏模式 | 按需起搏，固定起搏
3.3.2 | 起搏脉冲宽度 | 方波 脉宽20ms或40ms
3.3.3 | 起搏频率 | 覆盖（40-170）次/分
*3.3.4 | 起搏电流 | 20ms：覆盖（10-200）mA 40ms：覆盖（10-140）mA
3.4 | 其他性能参数
·3.4.1 | 显示屏尺寸 | ≥7英寸
3.4.2 | 操作界面语言 | 中文
·3.4.3 | 电池充放电次数 | 能量达到200J的除颤次数≥200次
3.4.4 | 开机时间 | ＜5s
3.4.5 | 打印功能 | 自动打印除颤记录
·3.4.6 | 防水防尘级别 | ≥IP 44
*3.4.7 | 抗跌落性能 | 满足救护车EN1789标准
3.4.8 | 电源类型 | 220VAC，50/60Hz，国标三插制式插头
·3.4.9 | 自检 | 主机具备关机自检功能，具备自检待机状态指示
·3.4.10 | 手动除颤放电检测 | 具备
4 | 报警及安全指标 | 安全报警声、光指示：设备故障报警、电池电量报警，极板报警，心电监测报警等
*5 | 配置需求 | 除颤器主机、多功能除颤极板（包含成人和儿童极板）、AED缆线及电极、起搏缆线、心电导联线、电源线、电池、除颤导电膏
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 保证零配件供应≥10年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货