## 2.1设备参数
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 大型压力蒸汽灭菌器 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 28
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于临床科室对液体、培养基、玻璃及金属器皿和带菌废弃物进行灭菌处理。
*2 | 资质认证 | 满足NMPA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 内舱容积 | 300L≤实际容积≤350L
3.2 | 工作电源 | ～380V ，50HZ
·3.3 | 设计温度 | ≥144℃
3.4 | 最高工作温度 | 138℃
3.5 | 设计压力 | ≥0.3MPa
3.6 | 最高工作压力 | ≥0.25MPa
·3.7 | 运行时间 | 标准循环≤55分钟
3.8 | 脉动次数 | 3次，0～99次可调
3.9 | 灭菌温度 | 预设121℃和134℃，115～138℃可设。
3.1 | 灭菌时间 | 121℃下灭菌≤20分钟，134℃灭菌≤5分钟，0～180分钟可设。
3.11 | 干燥时间 | 预设10分钟， 0～180分钟可设。
·3.12 | 设计寿命 | ≥10年，提供相关证明文件
3.13 | 材质 | 灭菌内舱、门板采用SUS304不锈钢材质
·3.14 | 真空泵 | 单极水环式真空泵，最大气量≥50m³/h
3.15 | 检测标准 | 产品通过GB8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求》最新国家标准省级监测
*3.16 | 密封门 | 单扉机动门
3.17 | 保温措施 | 夹套与内室温度自动控制，采用非岩棉保温措施。
*3.18 | 蒸汽来源 | 内置蒸汽发生器
3.19 | 灭菌程序 | 设有织物灭菌、器械灭菌、液体灭菌、干燥、B-D测试、泄漏测试、自定义等灭菌程序
3.2 | 操作系统 | 具有信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口，可实现自动传输数据给信息管理与质量追溯系统。 支持网络协议，可通过网络远程操作维护。
3.21 | 打印系统 | 可将灭菌过程中的灭菌时间、温度、压力、操作人员等各项参数自动打印出来，并可对打印记录长时间保存。
3.22 | 文件输出 | 设备运行的数据可导出回溯
3.23 | 报警及安全指标 | 超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态处理；
3.24 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 灭菌器主机 1台 灭菌推车 1辆 装载车 2辆
4.2 | 配件耗材 | 打印纸一卷 BD测试包一盒 132°化学指示卡一盒 灭菌指示胶带一卷 化学指示标签一盒 生物指示剂一盒
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。