## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动免疫组化及原位杂交仪 |  | 总数量 1（台/套） | 预算单价32（万元） | 预算总金额32（万元）
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 全自动完成病理切片免疫组化及原位杂交染色全过程
2 | 资质认证 | CFDA一类备案
3 | 技术和性能参数
3.1 | 自动化程度 | 烤片、脱蜡、抗原修复，染色等模块一体化设计，允许多种不同染色方式同时进行
3.2 | 染色时间 | 免疫组化染色时间小于等于3小时，原位杂交反应总时间小于等于4小时
·3.3 | 主机玻片容量 | 每次标本处理量大于等于60张玻片，可以分批次连续上载玻片
·3.4 | 玻片处理 | 每个玻片具有独立温控单元，烤片、修复的时间和温度可根据实验需求进行调整，最高处理温度大于等于100度
·3.5 | 实时监控系统 | 实时监控玻片全程操作，包括试剂用量，玻片的加样状态及程序剩余时间等
3.6 | 加样头 | 采用特氟龙包被加样针，避免交叉污染。
3.7 | 组织保护 | 具备固体或液体盖膜保护，维持组织孵育的温湿度，过夜孵育，杂交试剂不挥发，样本不干燥
3.8 | 标本修复 | 可选择酸性、碱性及酶消化多种修复方式，且三种修复方式可同时运行
·3.9 | 试剂使用量 | 试剂加样量80-150微升，可自由调节加样量。
*3.10 | 废液处理及收集 | 具备废液收集系统，有害废液单独排放，防止有害试剂对设备的腐蚀。
3.11 | 信息识别系统 | 含红外线和摄像头的图像识别系统，可兼容图像、二维码、条形码
3.12 | 模块组合 | 每台设备具备≥6个独立的染色架模块
3.13 | 操作软件 | 中文操作系统，于设备一致的可视化操作界面
4 | 报警及安全指标 | 当设备出现异常时，电脑屏幕出现分级警告，同时中文提示警示内容
5 | 设备不良事件情况 | 无
6 | 配置需求 | 标配：1.主机1台 2.控制单元1套 3.标签打印机1台 4.条码扫描枪1套 5.UPS电源
7 | 配套医用试剂耗材
7.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 厂家自报
7.2 | 封闭配套施加耗材品规/价格 | 厂家自报
8 | 物联网支持功能 | 厂商可提供或开放设备物联网接口协议，通过该协议能够读取设备工作状态、参数设置、日志和/或波形等数据，配合医院医疗设备物联网建设工作
*9 | 售后条款
9.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
9.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
9.3 | 维修响应时间 | 24小时服务热线，维修到达现场时间≤4个小时
9.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
9.5 | 升级与软件维护 | 免费升级和软件维护
9.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费、按故障点计费和年保三种方式，用户可自行选择
9.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
9.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
9.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套封闭试剂用量测算表
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
设备名称 | 全自动免疫组化及原位杂交仪 |  | 设备采购计划编号
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
1 | 免疫组织化学染色 | 免疫组化 | 30000 | DAB染色液（包含二抗系统和DAB显色系统）
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。