## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动真菌/细菌动态检测仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 25万元
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 全自动完成革兰氏阴性菌脂多糖和真菌（1-3）-β-D葡聚糖的定量检测
*2 | 资质认证 | 设备与试剂均具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测标本 | 可用于血液、尿液、肺泡灌洗液、脑积液、胸积液、腹水、血液透析液、透析用水等标本检测
3.2 | 革兰氏阴性菌脂多糖测定范围 | ≥(0.01-1)EU/ml
·3.3 | 革兰氏阴性菌脂多糖测定灵敏度 | ≤0.005 EU/ml
3.4 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖测定范围 | ≥（10-1000）pg/ml
·3.5 | 真菌（1-4）-β-D葡聚糖测定灵敏度 | ≤10pg/ml
3.4 | 检测方法 | 具有单双管两种检测模式
3.5 | 每批次测定时间 | ≤1.5小时
·3.7 | 温度精度 | ≤±0.2℃
·3.8 | 随时检测 | 急诊随时检测功能
3.9 | 样本运行曲线提示功能 | 对于异常曲线进行提示
3.1 | 阳性结果提前报出 | 实验进行中，阳性结果提前报出
3.11 | 自动紫外线消毒灭菌功能 | 实验结束后自动开启紫外消毒灭菌功能
3.12 | 试剂特异性 | 真菌试剂盒对≤1EU/ml脂多糖标准品溶液不发生反应
3.13 | 试剂重复性 | 批内CV≤10%
3.14 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.15 | 办公平台接入 | 可直接与计算机连接，实现LIS办公平台的连接
3.16 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 一套
4.2 | 硬件 | 一套
4.3 | 配件耗材 | 装机试剂一套
*5 | 配套医用试剂耗材 | 设备必须配套一次性使用医用试剂耗材时填写以下条款
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 封闭
5.2 | 封闭配套试剂耗材品规/价格 | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规/价格
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。