## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 宫颈癌筛查系统 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于妇科医生对妇女进行宫颈癌及癌前病变筛查使用
*2 | 资质认证 | 具备CFDA、CE或FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 电器输出（手控器）范围 | 负载为2KΩ及220nF时，电脉冲幅度应为0.8V宽度为350μs
3.2 | 光学输出（手控器）范围
3.2.1 | 数量 | ≥3种波长的光
3.2.2 | 种类 | 至少含绿光、远红外和红外光
3.2.3 | 脉冲频率 | ≥14次/秒
3.2.4 | 功率范围 | 绿光（520±10nm）输出功率范围：（15-150）μw； 远红光（660±10nm）输出功率范围：（20-150）μw； 红外光（936±15nm）输出功率范围：（25-200）μw
3.3 | 手控器操作模式 | 无线操作、内置锂电池，可充电使用
3.4 | 手控器充电时间 | 可无线充电，充电时间≤8小时
3.5 | 手控器使用时间 | 断电条件下，不间断使用，运行时间≥4小时
3.6 | 操控方式 | 彩色LED触摸屏，≥1.8英寸，提供操作界面引导
3.7 | 软件及数据
3.7.1 | 软件 | 原装数据运算法则软件；基于病理数据库和之你呢个筛查技术，自动扫描分析，自动储存数据，无需人为干扰。
3.7.2 | 网络 | 自备无线网络集成器，可与启用无线网络的计算机、手机进行数据通信
3.8 | 检测灵敏度 | 对于CIN2以上敏感度超过80%
*3.9 | 适用要求 | 可用于孕妇
3.10 | 报警及安全指标 | 声音报警
3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台套） | TRUSCREEN TS01智能主机1台、手控器1个、清洁套装1套、一次性使用传感器1个、测光筒1个、彩色打印机1台、工作站1套、电源适配器1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.5 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*6 | *配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 宫颈癌筛查系统 |  | 设备项目编号： 2022-JQ06-W5309 | 数量：
2台/套
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
（人份/台）
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
若填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 一次性使用传感器 | SUS | 60000
说明：
1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。
2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。
3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。