## 2.服务项目质量技术标准表
服务项目质量技术标准表
服务项目名称 | 高原方舱医院医疗设备维修 | 预算金额 （万元） | 56
1.服务的内容和范围 | 1.1 对海拔4000米以上某地区高原方舱医院内已经配置的设备进行检测、维修、保养、维护、软件升级等。 1.2 提供以上设备保证正常使用所需持续供应的全新备件，全新备件需提供证明材料并提供超长质保期（质保期不低于平原地区）。 1.3 将以上设备对接高原方舱医院医疗信息系统以及高原某地区某医院LIS、HIS系统，并提供协议期内免费维护升级服务。 1.4 为以上设备提供操作使用、维护保养等相关培训，提供设备日常管理制度文件等。
2.服务标准要求
2.1投标企业资格 | 符合《中国人民共和国政府采购法》第22条要求；
2.2技术实力 | 维保企业国内拥有专业的技术支持团队，且其中至少1名要求具备大于5年的投标人公司连续服务年限。提供行业培训考核合格资质证。具有临床培训教学能力，可以满足远程和现场临床应用培训，具有可维修高原方舱医院现有仪器的技术人员。
●2.3服务经验 | 供应商具有4000米以上高原地区设备维修实力，需要提供同类项目相关业绩。
2.4专业工具 | 服务供应商应具有专业的拆机工具、仪器，确保维修、整改、升级、优化安全顺利完成。
2.5维修响应时间 | 日常技术支持：可提供高原某地区全年365天7×24小时电话支持，远程网络和必要的现场服务等技术支持服务，对于系统故障，要求提供快速响应机制，满足医院业务连续性要求。正常情况下：维修到达现场时间≤5个工作日。
2.6质量保证 | 供应商确保备件供应能力，必须在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，所更换的备件必须是经检验合格的全新零备件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害，所需备件有全新、合法、合格来源证明，可通过正常物流条件按用户要求足量配送到高原部署场地。 所更换易损件，如心电导联线等零配件，保修期≥3个月（与维保服务结束无关），保修期内如再次故障，应免费维修或更换。 提供质量保障承诺书，符合用户使用实际要求。
*3.1急救设备维护及配件 | 提供监护仪及输液泵、注射泵、除颤监护仪、呼吸机的维修，保证仪器维修后可正常使用的基础上解决其问题。 配件包括： 12针3/5导分体式心电主电缆除颤型:5套 5导导联线按扣式:5套 无创压外接导气管:5套 无内胆成人血压袖套:5个 成人软指套式血氧传感器:5个 针血氧主电缆:5套 呼吸机一年维护包:9套 氧电池:3个
●3.2急救设备校准和保养服务 | 校准和保养服务，包括设备安全检查、质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件等，向院方提供书面保养报告及质量评估报告。
*4.1检验设备维护及配件 | 提供免疫分析仪、生化分析仪、血液分析仪、凝血分析仪、尿液分析仪的维修，保证仪器维修后可正常使用的基础上解决其问题。 配件包括： 三通微型电磁阀:1个 隔膜泵组件:1套 物料包外置气泵:1个 化学发光分析仪外置气泵:1个 计数池D组件:1套 血细胞分析仪一年维护包:1套 化学发光分析仪半年维护包:1套 生化分析仪主动维护专业版维护包:1套 光源灯:1个
●4.2检验设备校准和保养服务 | 校准和保养服务，包括设备安全检查、质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件等，向院方提供书面保养报告及质量评估报告。
*5.1医学影像设备维护维修 | 移动DR维护维修，保证仪器维修后可正常使用，并提供防护铅衣 1套。
●5.2医学影像设备校准和保养服务 | 校准和保养服务，包括设备安全检查、影像设备质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件等，向院方提供书面保养报告及质量评估报告。
6.风险防控 | 由于供应商的维修、保养、操作等原因给设备和人员带来伤害，所造成的经济损失和法律责任由投标人全部自行承担。
7.验收与考核办法 | 1.供应商按进度向甲方提报服务情况，邀请甲方参加阶段例会，并根据项目验收需要组织第三方测评，解决改造工作范围内各项问题，确保整改、升级等按方案要求顺利完成； 2.具备验收条件后，甲方组织专家进行现场测试、评审与功能验收； 3.现场技术培训，供应商培训甲方技术人员，考核通过后，经用户和合同签署单位确认移交使用并签订验收单。
8.服务期限 | 1.现场改造工期：签订合同后3月内完成项目改造及系统优化升级（特殊情况下：双方协商工期）； 2.质量保修：交付后，承诺一年内免费质量保修，包括提供更换零配件和远程技术指导服务； 3.服务承诺遵守国家和军队各项疫情防控措施。
9.保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供计算方法及价格。
10.专用工具、资料及其它 | 1、各类文档必须符合国家相关标准规范； 2、供应商中标后，不得将项目进行分包；
11.培训 | 供应商必须承诺在项目运行前，向医院相关业务科室提供培训： （1）每人的培训时长不低于2日； （2）供应商必须对所有软件产品的全部免费培训，培训包括技术人员培训、业务系统培训。培训并保留过程文档记录，以便系统使用者学习查看。
12.付款方式 | 首付款10%，验收通过后15个工作日内付款85%，验收合格满1年后，支付尾款（尾款不得超过合同金额的5%）
备注： 1.加注“●”号的技术指标为重要指标。 2.所有商务要求均为实质性响应条款，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 3.加注“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 供应商须提供相关技术指标证明材料予以佐证（证明材料不限于资质证书、业绩案例、响应承诺，以及产品规格表、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料支持的产品彩页、技术白皮书、厂家出具的技术证明文件、实物照片、软件功能截图等）。