## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 空气压缩机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 92
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 为医院的气动装置与设备提供洁净的压缩空气。
*2 | 资质认证 | 1、企业具备机电设备安装工程专业承包叁级（含）以上资质证件、特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2） 2、 0 级无油认证。
3 | 技术和性能参数
3.1 | 空气压缩机
*3.1.1 | 主机结构 | 干式，无油螺杆式
*3.1.2 | 转子材质 | SUS403不锈钢
*3.1.3 | 输出气量 | ≥4.5m3/min
*3.1.4 | 输出气体压力 | ≥0.7MPa
3.1.5 | 噪音 | ≤65dB
3.1.6 | 功率 | ≤30KW
3.1.7 | 屏幕显示 | 双屏控制，显示机组运行状态和运行时间
*3.2 | 三级过滤系统
3.2.1 | 精密过滤器-1 | 过滤精度≤1μm，处理量≥5m3/min，过滤后空气油含量≤0.1mg/m3
3.2.2 | 除尘过滤器 | 过滤精度≤1μm，处理量≥5m3/min
3.2.3 | 精密过滤器-2 | 过滤精度≤0.01μm，处理量≥5m3/min，过滤后空气油含量≤0.01mg/m3
*3.3 | 储气罐 | 304不锈钢材质，容积≥1m3
3.4 | 干燥机
*3.4.1 | 干燥原理 | 吸附式
3.4.2 | 气体损耗 | ≤15%
*3.4.3 | 输出压力露点 | ≤-40℃
·3.4.4 | 干燥效率 | ≥5m3/min
*3.5 | 输出空气质量 | 符合GB50751医用空气标准
*3.6 | 管道连接方式 | 焊接
*3.7 | 散热排风 | 可将空压机产生的热量通过排风管排到室外
*3.8 | 故障停机 | 具备
3.9 | 报警信息 | 可显示故障信息
*4 | 配置需求(单台套) | 空气压缩机主机1台，储气罐≥3个，精密过滤器-1，精密过滤器-2，除尘过滤器和干燥机各1台，以及安装所需管材及阀门
*5 | 安装要求 | 1、须拆除医院原有旧设备 2、在整个安装调试过程中，须保障医院医用空气供应的连续性
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。