## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
制表时间：2022年8月2日
设备名称 | 高原方舱医院新增功能模块研制与完善 (箱组式医疗救治系统) |  |  | 项目编号（或预算编号） | 2022-CYXX-Z10
总数量 （台/套） | 1套 | 预算单价 （万元） | 373 |  | 预算总金额（万元） | 373
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | *1.根据海拔4000米以上某地区方舱医院功能模块加改装与系统完善需求，新增研制部署发热门诊筛查模块、清洗消毒模块、医护保障模块等五类功能模块，补充完善相关配套设备，优化技术保障要素，对高原方舱医院完善传染病救治功能布局并新增相应功能模块，满足高原条件下新冠肺炎等传染病防疫救治要求。 ●2.具有承担4000米以上同类项目建设经验，并能提供相关业绩。
2 | 资质认证 |  | *1.符合《中国人民共和国政府采购法》第22条要求； ●2.具有方舱医院相关的专利或者软件著作权。
3 | 技术和性能参数
3.1 | 清洁消毒、发热门诊筛查及医护、病人安全等模块
*3.1.1 | 模块数量需求 |  | 5个医务模块，2个清洁消毒模块，1个康复清洁模块，5个医护模块，2个发热门诊筛查模块，1个卫生模块（根据实际调整补充），不少于16个模块，模块内部包含餐桌椅子12台套。
3.1.2 | 材质需求 |  | 不锈钢，内置真金板，耐腐蚀
3.1.3 | 板材导热系数需求 |  | 不超过0.036W/mK
3.1.4 | 承重需求 |  | 地板200kg/m2静载荷，顶板50kg/m2静载荷
3.1.5 | 模块内部 |  | 含设备模块配件等
●3.2 | 温度控制模块外置设备 |  | 品牌须为国产，在国内具有专业售后单位，各地区均可提供售后服务。
●3.2.1 | 六合一模块主机 |  | 1台，须达到制冷量≥25.2kW，制热量≥27kW，功率（制冷/制热）≤5.38kW/≤5.3kW，净重≤255kg，室外通风消毒模块输出功率≥1.35kW；（规格：8匹多联机外主机。压缩机：采用喷气增晗、高压腔结构设计。温度控制主机：无极变频，减少机组能耗。）
●3.2.2 | 六合一模块大功率主机 |  | 2台，可实现加热、制冷与空气：消毒功能，须达到制冷量≥45kW，制热量≥50kW，功率（制冷/制热）≤12.8kW/≤11.8kW，净重≤255kg，室外通风消毒模块输出功率≥1.36kW（规格：16匹多联机外主机。压缩机：采用喷气增晗、高压腔结构设计。温度控制主机：无极变频，减少机组能耗。机组：冬季温度控制热最低可以实现-30℃启动、夏季可满足55℃高温制冷、43℃制冷不衰减。）
3.3 | 温度控制模块内装设备
3.3.1 | 数量需求 |  | 15台
3.3.2 | 规格需求 |  | 六合一模块室内机
3.3.3 | 参数需求 |  | 制冷量≥7kW，制热量≥8kW，功率≤0.29kW，净重≤39.9kg，风量≥1200m3/h；低温制热能力6.3kW，噪音值≤34dB(A)。
●3.3.4 | 温度需求 |  | 室内机电辅助加热可手动启动（室外机不启动下，室内机电辅可开启）。
3.4 | 机房设备模块挂壁机
3.4.1 | 数量需求 |  | 1套
3.4.2 | 参数需求 |  | 制冷量≥3.5kW，制热量≥4kW，功率≤1.245kW，内机净重≤10kg，外机净重≤26.5kg，噪音值 ≤41dB(A)（规格：≥1.5匹）。
●3.4.3 | 功能 |  | 具有抗菌、除菌，支持低温制热启动、高温制冷、内外机自动清洁。
3.5 | 病人安全模块挂壁机
3.5.1 | 数量需求 |  | 1套，应包含模块配套桥架及配件耗材1批、气凝胶防护材料1批等；
3.5.2 | 参数需求 |  | 制冷量≥7.2kW；制热量≥9.1kW；功率≤3.15kW；内机净重≤12.5kg，外机净重≤39.5kg；噪音值≤55dB(A)（规格：≥1.5匹）。
●3.5.3 | 功能 |  | 具有抗菌、除菌，支持低温制热启动、高温制冷、内外机自动清洁。
3.6 | 纯水系统
3.6.1 | 数量需求 |  | 1台
3.6.2 | 参数需求 |  | 转换率200L/小时
3.6.3 | 功能 |  | 医疗通用型纯水
3.7 | 超低温冰箱
3.7.1 | 数量需求 |  | 1台
3.7.2 | 参数需求 |  | 箱内温度可达到-80℃，有效容积不少于500L
3.7.3 | 功能 |  | 超低温保存
*4 | 配置需求 |  | 5个医务模块；2个清洁消毒模块；1个康复清洁模块；5个医护模块；2发热门诊筛模块；（不少于16个模块)；餐桌椅子12台套；8匹冷暖VRV主机1台套；16匹冷暖VRV主机2台套；中静压内挂壁风管机15台套 ；模块配套桥架及配件耗材1批、气凝胶防护材料1批；纯水系统1台；超低温冰箱1台。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 |  | 提供原厂售后服务承诺函原件，所投产品质保期一年，质保期内系统的升级、维护均免费。
5.2 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报。
5.3 | 维修响应时间 |  | 日常技术支持：可提供高原某地区全年365天7×24小时热线电话、远程网络、现场服务等技术支持服务，对于系统故障，要求提供快速响应机制，满足医院业务连续性要求。正常情况下：维修到达现场时间≤5个工作日。
*5.4 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供计算方法及价格。
●5.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护，包括提供更换零配件和远程技术指导服务。
●5.6 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）；供应商提供专业工具、仪器，确保维修、升级工作能安全顺利完成；各类文档必须符合国家相关标准规范；供应商中标后，不得将项目进行分包。
●5.7 | 培训 |  | 供应商必须承诺在项目运行前，向医院相关业务科室提供培训：每人的培训时长不低于2日；供应商必须对所有产品的全部免费培训，培训包括技术人员培训、业务系统培训。培训并保留过程文档记录，以便系统使用者学习查看。
5.8 | 交货期 |  | 现场改造工期：签订合同后3月内完成项目改造及系统优化升级（特殊情况下：双方协商工期）。
6 | 验收与考核办法 |  | 1．服务供应商按进度向甲方提报服务情况，邀请甲方参阶段例会，并根据项目验收需要对重要项进行第三方测评或采信设备及系统出厂测试报告，解决改造工作范围内各项问题，确保整改、升级、优化安全按方案要求顺利完成； 2．具备验收条件后，甲方组织专家进行现场测试、评审与功能验收；
7 | 付款方式 |  | 首付款10%，验收通过后15个工作日内付款85%，验收合格满1年后，支付尾款（尾款不得超过合同金额的5%）。
备注： 1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“●”号的技术指标为重要指标。 3.所有商务要求均为实质性响应条款，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 4..加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 供应商须提供相关技术指标证明材料予以佐证（证明材料不限于资质证书、业绩案例、响应承诺，以及产品规格表、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料支持的产品彩页、技术白皮书、厂家出具的技术证明文件、实物照片、软件功能截图等）。