## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 便携式超声 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 65
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 应用于空中转运、创伤诊疗救治和会议现场急救等医疗保障场景，能够完成血管穿刺、腹部、小器官、血管、心脏和骨骼、软组织损伤的超声探查，以满足创伤伤急救、重症病人的快速评估需求。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和FDA认证
3 | 主要规格及系统概述
3.1 | 成像功能
3.1.1 | 成像模式 | 二维灰阶成像；彩色多普勒血流成像；频谱多普勒显示及分析；能量多普勒成像；组织谐波成像
3.1.2 | 频谱多普勒方式 | 脉冲波多普勒 PWD、HPRF、连续波多普勒 CWD
3.1.3 | 智能一键图像优化技术 | 能优化B模式、彩色模式、频谱模式、造影模式的图像
•3.1.4 | 支持组织多普勒成像 | 支持TDI、TVI、TDI-PW、TDI-M四种模式
3.1.5 | 图像放大功能 | 具备图像放大功能，最大级别达5倍
3.1.6 | 支持弹性成像及定量分析功能 | 弹性成像可针对肌肉软组织损伤的情况进行硬度分析；具备压力曲线提示图标；具备组织周围弹性定量分析功能
*3.1.7 | 组织特征成像 | 具备肌肉、常规、脂肪、液性成像模式，可针对特定区域图像优化
*3.1.8 | 穿刺增强技术 | 具备穿刺针增强，角度可调节
•3.1.9 | 操作方式 | 控制面板具备轨迹球操作方式
3.2 | 测量和分析
3.2.1 | 一般测量 | 至少包含：距离、面积、周长、体积、角度等测量模式
3.2.2 | 多普勒血流测量与分析 | 具备多普勒血流测量与分析
•3.2.4 | 智能血流跟踪 | 取样框角度偏转可自动跟踪，适应血流显示情况
3.2.5 | 具备中位线穿刺 | 具备中位线穿刺功能
3.3 | 主机系统
•3.3.1 | 显示器 | ≥15英寸高分辨率彩色LED显示器
3.3.2 | 电池总续航时间（实时连续非冻结下扫查） | ≥60分钟
•3.3.3 | TGC分段 | ≥8段,为物理滑块，非虚拟按键
•3.3.4 | LGC分段 | ≥2段
*3.3.5 | 探头接口 | ≥3个（可通过台车扩展，不含挂置位）
3.3.6 | 取样容积 | 宽度0.5mm–20mm
3.3.7 | 系统动态范围 | ≥170dB
3.3.8 | 支持内置教学软件 | 具备内置关于急诊或肌骨应用相关的教学软件
3.3.9 | 多普勒最小测量速度 | PWD: ≤5mm/s
3.3.10 | 超声功率输出调节 | B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调
3.3.11 | 物理通道数 | ≥128通道
3.3.12 | 动态图像存储 | ≥24帧/秒,时间≥300秒
3.3.13 | 电影回放 | 电影回放：灰阶图像回放≥2048幅或电影回放≥60秒
3.3.14 | 输出信号 | 标准视频接口、USB接口,装机后即可正常使用
3.3.15 | 预设参数 | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节
3.3.16 | 整机质量 | ≤6.5KG
3.3.17 | 存储能力 | ≥200GB 固态硬盘
3.3.18 | 血管血流成像血管分辨能力 | 具备高分辨率血流和灵敏度的血流图像
3.3.19 | 血流成像 | 扫描帧频：≥30帧
3.3.20 | PW速度 | PW速度≥900cm/s
3.3.21 | 输出信号 | 标准视频接口、USB接口,装机后即可正常使用
*3.3.22 | 预设条件 | 可根据医生的需要制定专用优化参数，并具备急诊快速评估、重症快速评估等条件，并根据医生需求制定专用的测量工具，具备肺超声检查模式
•3.4.23 | 二维最大成像深度 | ≥38cm
4 | 探头规格及要求
*4.1 | 凸阵探头 | 频率范围：2.0- 5.0 MHz
*4.2 | 线阵探头 | 频率范围：5.0- 10.0 MHz
*4.3 | 高频线阵探头 | 频率范围：6.0- 22 MHz
*4.4 | 相控阵探头 | 频率范围：1.5-5MHz
*4.5 | 穿刺架 | 根据需要配穿刺架(金属架≥2套）（适用于血管、肝脏或关节）
5 | 支持造影成像功能 | 具备低机械指数造影成像功能，支持凸阵、线阵探头
5.1 | 支持造影定量分析功能 | 支持造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线
6 | 远程会诊功能
•6.1 | 远程会诊功能 | 支持远程会诊功能，设备设计寿命期内可免费使用
•6.2 | 网络连接功能 | 支持无线网络或手机4G或5G网络通讯
*7 | 配置需求 | 主机一台、一体化台车、腹部探头、线阵探头、高频线阵探头、相控阵探头
8 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
9 | 联网功能要求 | 设备具有联网功能，通过一定的接口形式和数据格式将设备运行状态、关键系统参数、日志信息、体征、波形等信息传送给其他系统或平台, 监护设备需满足HL7协议，影像设备需满足DICOM协议
10 | 售后条款
*10.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*10.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
10.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
10.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
*10.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·10.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·10.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·10.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·10.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
10.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。