## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | PICC置管超声导引系统 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于PICC置管且具备导管尖端心腔内电图定位系统
*2 | 资质认证 | 具有CFDA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 成像模式 | B、B/B、4B、M、B/M、彩色血流模式、PW模式
·3.2 | 导管尖端心腔内电图定位系统 | 具备
3.3 | 心腔内电图尖端定位系统直接可视化 | 具备
3.4 | 二维，彩色，PW频谱模式，PW 频谱一键包络功能 | 具备
·3.5 | 血管专用预设值选择界面 | 具备
3.6 | 测量周长、面积、距离 | 具备（能判断血管和导管的比值）
3.7 | 屏幕可直观显示导管尺寸示意图 | 具备
3.8 | 显示定位标尺方式 | 至少包括网格线和中心线2种，且标尺刻度可明确显示出目标血管深度
·3.9 | 图像冻结功能、超声图像回放功能，手动/自动 | 具备
·3.10 | 心电波形冻结和记录功能 | 具备
·3.11 | 病人信息界面可录入置管信息，主机存储容量：≥32GB | 具备（包含置管相关的详尽信息）
·3.12 | 主机 | 主机与显示器一体化，显示器尺寸: ≥10.4'，分辨率≥1024*768
3.13 | 重量≤5kg(含电池)，内置电池：≥2小时续航 | 具备
*3.14 | 全触摸屏操作 | 具备(深度，焦点位置,TGC，彩色取样框位置，PW取样门位置可以在图像区域直接进行调节)
3.15 | 探头按键功能 | 支持按钮快捷键功能（冻结，深度调节，心电模式切换）
·3.16 | 线阵超声探头支持按钮快捷键功能 | 至少包括冻结/解冻,网格线/中心线，深度调节，保存图像/保存电影，关机，自定义等
*3.17 | 线阵探头支持频率 | 包含6.0MHz～11.0MHz
3.18 | 线阵探头扫描深度范围 | 至少为1.5cm～10.5cm
3.19 | 超声探头IPX7防水 | 具备
·3.20 | 一体式PICC专用导针架 | 具备
*3.21 | 超声和心电界面一键切换 | 具备
3.22 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示，具备
3.23 | 设备不良事件情况 | 设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
·4.1 | 软件 | 具备PICC置管测量软件包，可测量血管面积、直径、深度，能判断导管占比
4.2 | 器械 | 医疗器械注册证:提供
4.3 | 高度可调节推车 | 提供，且有储物篮
5 | 联网要求 | S-video，DICOM3.0，VGA接口，网口，具备
6 | 安装要求 | 送货上门，专业技术人员安装，并现场培训，提供设备相关资质
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。