## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血液透析滤过机 |  | 总数量（台/套） | 2台 | 预算总金额（万元） | 44
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于急慢性肾衰患者血液透析及血液透析滤过治疗
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 透析方式 | 碳酸盐和醋酸盐血液透析及在线血液透析滤过
·3.2 | 自动化操作程序 | 自动预冲、自动回血等
·3.3 | 消毒功能 | 具备热消、化学消毒等多种消毒方式，并按预设定时自动完成，具备消毒液吸空报警功能
*3.4 | 自检功能 | 具备开机安全自检及破膜检测功能
3.5 | 超滤控制系统 | 平衡腔式容量控制
3.6 | 水路、电路设计 | 分离式设计
·3.7 | 断电续运行 | 配备后备电池，断电后供电时间≥20分钟
·3.8 | 压力检测及报警 | 具有动脉压、静脉压及跨膜压检测及报警功能，具有超声波空气检测报警及光学原理漏血检测报警功能
·3.9 | 透析液配置 | 配备干粉透析装置，可使用任何品牌和配方的透析浓缩液，可连接中心供液系统，配有超纯透析液过滤装置
·3.10 | 置换液配置及功能设置 | 置换液双腔在线自动生成，具有置换液自动加热装置，置换液最大流量24L/h，置换液流速20～400ml/min
·3.11 | 透析充分性检测 | 具备在线KT/V实时监测功能
·3.12 | 个体化透析程序 | 具备可调钠及超滤程序选择功能，可单独或配合使用
3.13 | 血流量 | 0～600ml/min任意调节，精度≤±10%
3.14 | 透析液流量、浓度及温度 | 流量300-800 ml/min 之间任调，浓度12.5～15.5ms/c㎡之间任调，温度34~40℃之间任调
3.15 | 动脉压范围 | 范围-300～+300mmHg，精确度：±12mmHg
3.16 | 静脉压范围 | 范围-200～+400mmHg，精确度：±12mmHg
3.17 | 跨膜压范围 | 范围-200～+400mmHg，精确度：±12mmHg
3.18 | 超滤控制 | 超滤率：0～4L/h，精度：±30ml/h
3.19 | 肝素控制 | 控制范围：0～10ml/h可调，注射器规格至少支持10ml、20ml、30ml，可设定肝素泵预停时间
3.2 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.21 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（每台） | 包含血液透析滤过机及配套附件1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。