## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 超声小探头系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 在超声下对于肺部外周性病变进行检查
*2 | 资质认证 | 具备CFDA
3 | 技术和性能参数
3.1 | 超声探头驱动器
3.1.1 | 驱动器尺寸 | 小巧灵活，方便操作，尺寸≤193mm(W)×70mm(D)×102mm(H)，可满足操作中的各种角度和距离
3.1.2 | 连接线长度 | ≥1850mm
3.1.3 | 频率 | 至少兼容12MHz、20MHz、30MHz
*3.1.4 | 兼容性 | 可兼容科室现有Olympus超声主机系统
3.2 | 超声小探头
3.2.1 | 数量 | 1个
3.2.2 | 显示模式 | B模式
3.2.3 | 扫描方法 | 机械环扫或螺旋扫描
3.2.4 | 超声频率 | 20MHz
3.2.5 | 有效长度 | ≥2000mm
3.2.6 | 全长 | ≥2200mm
3.2.7 | 插入部 | 先端侧≤1.4mm/近端侧≤1.7mm
3.2.8 | 最大外径 | ≤1.8mm
3.2.9 | 兼容内镜管道 | ≥2.0mm
3.3 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.4 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 超声驱动器1个，超声小探头1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 厂家自报
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。