## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 负压辅助静脉引流控制器 |  | 总数量 （台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 129
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 负压辅助静脉引流控制器用于心脏外科体外循环手术中静脉血引流和清除膜肺排出的麻醉废气，大的心脏医学中心每台体外循环机会配备一台负压引流控制器。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA、FDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 负压范围 | （0至-60）mmHg国际标准
3.2 | 调节模式 | 智能双表负压监测，自动调节，双向模式选择旋钮，OFF模式：无引流，REG模式：预设水平的引流；
·3.3 | 监测数值 | 双表模式监测
*3.4 | 清洁模式 | 自动清洁（内部有蓝宝石涂层）
3.5 | 负压表读数精准 | 静脉引流负压表提供180度视野精确读数
*3.6 | 安全性 | 额外安全装置，提供独立安全解压，可以排出≥95 mmHg的过量负压和≥10 cmH2O的正压，双向模式旋钮上有个专用的5mm通风口，可以立刻中断负压；
3.7 | 测量精准 | 控制器的测量精准度达到美国国家标准学会（ANSI）B级，±5％FS（±3 mmHg）
*3.8 | 麻醉废气处理 | 麻醉废气留两条街与回收处理装置
·3.9 | 管路 | 全封闭管路，智能调节
3.10 | 报警及安全指标 | 有警戒区分色
*3.11 | 压力持续监测 | 机器自带鲁尔型压力传感器接口，可实现管道压力手术监护屏显，使VAVD吸入压力可以电子监视器看到，方便手术中人员对管道压力实时监测。
3.12 | 材料及重量 | 主要材料为聚碳酸酯，硬质阳极氧化铝，不锈钢，丁纳橡胶和乙缩醛共聚物，重量为3.40 lbs.；
*4 | 配置需求 | 主机一台（包含静脉引流负压表、手术室负压源监测表、氧合气用麻醉废气排除流量计等）、氧和器用麻醉废气管道、白色编织加强管、负压源接头、配套耗材≥5套
*5 | 售后条款
5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
5.5 | 升级与软件维护 | 机械原理无需软件升级
5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.9 | 交货期 | 合同签订后2周内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。