## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 流式细胞仪 |  | 总数量 （台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于白血病免疫分型、淋巴细胞亚群等临床检测分析、HLA-B27，造血干细胞绝对计数等以及基础医学研究 |  |  |  |  | 贝克曼 | 艾森 | 必达科
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备 |  |  |  |  | CFDA | CFDA | CFDA
·2.2 | CE或FDA认证 | 具备 |  |  |  |  | CE
3 | 技术和性能参数
3.1 | 设备主机 | 设备可放置于生物安全柜内 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
3.2 | 光学系统
3.2.1 | 激光器 | 全固态激光器，激光功率≥50mW，可升级 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
·3.2.2 | 检测器数量 | ≥5个荧光检测器，可升级到≥8个荧光检测器 |  |  |  |  | 可升级到13个荧光检测器 | 可升级到8个荧光检测器 | 可升级到6个荧光检测器
3.2.3 | 荧光信号收集 | 采用FAPD检测器 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
3.2.4 | 荧光分辨率 | CV≤2% |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
3.2.5 | 散色光分辨率 | ≤200NM，与相差0.1μm的颗粒分开 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
3.2.6 | 荧光灵敏度 | FITC<50 MESF，PE<50 MESF |  |  |  |  | FITC≤30 MESF，PE≤10 MESF | FITC<15 MESF，PE<10 MESF | FITC<50 MESF，PE<50 MESF
3.3 | 电子系统
3.3.1 | 信号获取速度 | ≥30000个/秒 |  |  |  |  | 30000个/秒 | 32000个/秒 | 45000个/秒
·3.3.2 | 自动化维护程序 | 全自动轮盘式进样系统，可连续进样，上样前可单管自动混匀样本，具有自动混匀和内外管壁自动清洗功能 |  |  |  |  | 满足 | 不能单管混匀 | 不能单管混匀
3.3.3 | 样品进样模式 | 自动化上样系统，具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
·3.3.4 | 上样速度 | 可实现轮盘式自动进样，≥88管/小时 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
3.4 | 报警及安全指标 | 具有自动警告、警报功能 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
*4 | 配置需求 | 1.设备主机一台 2.电脑工作站 （cpu主频≥2.9GHz，内存≥4GB ，硬盘≥256GB，显示器≥24寸） 3.打印机 4.专业分析软件，
5 | 配套医用试剂耗材
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 否
5.2 | 封闭配套试剂耗材品规/价格 | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规/价格
*6 | 售后条款
6.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于 95%（按 365 日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 流式细胞仪 |  |  | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
若填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 淋巴细胞亚群检测 | B | 30000
|  | T | 30000
|  | NK | 30000
2 | HLA-B27 | B27 | 3000
3 | 造血干细胞 | CD34 | 500
4 | 睡眠性阵发性血红蛋白尿（PNH） | PNH | 3000
5 | 血小板抗体 | 无 | 300
若填写具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 流式细胞分析用溶血剂 |  | 40000
2 | 血细胞分析用鞘液 |  | 40000
3 | 碱性清洗液 |  | 40000
4 | 清洗液 |  | 40000
5 | 细胞质控品 |  | 300
6 | 质控荧光微球 |  | 30000
7 | 试剂管 |  | 60000
8 | Goat F(ab’)2 IgG-FITC |  | 3000
9 | Goat F(ab’)2 Anti-Human IgM-FITC |  | 300
10 | Goat F(ab’)2 Anti-Human IgG-FITC |  | 300
11 | Goat F(ab’)2 Anti-Human IgA-FITC |  | 300
12 | UBE脊柱内镜手术系统 |  | 30000
13 | 淋巴细胞检测试剂盒 |  | 500
14 | 白细胞分化抗原CD3/CD16+56)检测试剂盒（流式细胞仪法） |  | 30000
15 | CD3-FITC/CD19-PE/CD19-PC5 |  | 30000
16 | CD59 FITC |  | 3000
17 | CD55 PE |  | 3000
18 | CD34 PE |  | 500
19 | CD45-FITC |  | 90000
20 | CD64-PV5 |  | 50000
21 | 绝对计数微球试剂盒 |  | 90000
22 | HLA-B27-FITC/HLA-B7-PE |  | 3000
23 | IgG2a-FITC/IgG1-PE |  | 3000
24 | 6因子（IL-1β/IL-5/IL-8/IL-J2P70/IL-17/IFN-a） |  | 3000
二、今后可选择开展或使用项目
示例：
1 | 淋巴细胞亚群绝对计数 |  | 90000
2 | CD64感染项目 |  | 50000
3 | 细胞因子 |  | 10000
4 | 造血干细胞绝对计数 |  | 500
说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。