| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 无创颅内压检测仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 75 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 利用闪光视觉诱发电位原理方式无创监测颅内压,适用于多种颅内、外疾病引起的颅内压增高患者的颅内压无创检测及监护、脑灌注压的换算。 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | CFDA |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 刺激光源 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 频率 | 0.25Hz～1.5Hz 可调 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 脉冲触发宽度 | 1ms～950ms可调 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 发光亮度范围 | 0cd/㎡～35000cd/㎡ |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 发光亮度调节 | 可调 |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 发光亮度可标定 | 可标定 |  |  |  |  |
| 3.2 | 放大器 |  |  |  |  |  |
| ·3.2.1 | 共模抑制比 | ≥120db |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 放大器带宽 | 0.1Hz～40Hz和0.1Hz～400Hz两组可选 |  |  |  |  |
| 3.3 | 颅内压监测范围 | 70㎜H2O ～ 1200㎜H2O |  |  |  |  |
| 3.4 | 测量误差 | ≤±8% |  |  |  |  |
| 3.5 | 检测时间 | ≤1分钟 |  |  |  |  |
| 3.6 | 连续工作时间 | ≥12h |  |  |  |  |
| 3.7 | 控制参数基准自动校验 | 具备 |  |  |  |  |
| *3.8 | 显示屏 | ≥15寸手写触摸屏 |  |  |  |  |
| 3.9 | 设备不良事件情况 | 厂家自报 |  |  |  |  |
| 4 | 配置需求 | 主机、推车、UPS电源 |  |  |  |  |
| 5 | 配套医用试剂耗材 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 厂家填写“是”与“否” |  |  |  |  |
| 5.2 | 封闭配套试剂耗材品规/价格 | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规/价格 |  |  |  |  |
| *6 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 原厂保修年限 | 3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |  |
| 6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按产品使用说明书要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |  |
| 6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |  |
| 6.4 | 配件报价 | 消耗性配件：易损件的报价清单，详见附件2 |  |  |  |  |
| 6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |  |
| 6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |  |
| 6.7 | 专用工具、资料及其它 | 设备无需维修专用工具，提供配套文件：产品使用说明书、操作培训资料等 |  |  |  |  |
| 6.8 | 培训 | 原厂工程师为临床用户提供1个工作日的产品使用培训 |  |  |  |  |
| 6.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |

| 医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 无创颅内压多功能检测分析仪 |  | 数量 | 1台/套 |
| 序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注 |
| 1 | 一次性使用心电电极片 | 电极片 | 5000人份 |  |
| 说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。 |  |  |  |  |
| 医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 无创颅内压多功能检测分析仪 |  | 数量 | 1台/套 |
| 序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注 |
| 1 | 一次性使用心电电极片 | 电极片 | 2000人份 |  |
| 说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。 |  |  |  |  |