## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 连续无创型血压及血液动力学监测 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 采用胸电生物阻抗法原理，使用独立的血流动力学监测设备，实现连续监测患者主要血流动力学参数
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 数据采集系统
*3.1.1 | 基础数据参数采集 | 可采集常规常规血流动力参数，至少包括以下参数： 1.心率（HR） 2.左室射血时间（LVET） 3.射血前期（PEP） 4.每博输出量（SV） 5.无创血压（NIBP） 6.收缩压（SBP） 7.舒张压（DBP） 8.平均压（MAP） 9.胸液传导性（TFC） 10.外周血管阻力（SVR） 11.收缩时间比率（STR）
·3.1.2 | 血氧饱和度（SPO2）参数采集 | 具备
3.1.3 | 基础数据参数采集范围及精度
3.1.3.1 | 心率测定范围及允差 | ≤40次/分，≥220次/分，测定允差≤±4次/分
·3.1.3.2 | 胸液传导性测定范围及允差 | ≤25kΩ，≥45kΩ，测定允差≤±10%
3.1.3.3 | 左心室射血时间测定范围及允差 | ≤250ms，≥360mx，测定允差≤±10%
3.1.3.4 | 每博输出量测定范围及允差 | ≤10ml，≥500ml，测定允差≤±20%
3.1.3.5 | 无创血压测定允差 | ≤±5mmHg
3.2 | 血流动力参数分析系统
*3.2.1 | 基础参数分析 | 1.心每分输出量（CO） 2.心脏指数（CI） 3.左心做功（LCW） 4.左心做功指数（LCWI） 5.左心每博指数（SVI）
3.2.2 | 其它参数分析
·3.2.2.1 | 速度指数（VI）分析功能 | 具备
·3.2.2.2 | 加速度指数（ACI）分析功能 | 具备
3.2.2.3 | 心率变异性（HRV）分析功能 | 具备
3.2.3 | 基础参数分析范围及精度
3.2.3.1 | 心每分输出量测算范围及精度 | ≤1.5L/min，≥30L/min，测定允差≤0.6L/min或≤20%（取最大值）
·3.2.3.2 | 心脏指数测算范围及精度 | ≤1.4L/（min·m²），≥8.7L/（min·m²），测定允差≤0.6L/（min·m²）或≤±20%（取最大值）
·3.2.3.3 | 左心做功测算范围及精度 | ≤0.1kg·m，≥130kg·m，测定允差≤20%
·3.2.3.4 | 左心做功指数范围及精度 | ≤1J/m²，≥380J/m²，测定允差≤±20%
·3.2.3.5 | 左心每博指数 | ≤15ml/m²，≥140ml/m²，测定允差≤±8ml/m²或≤20%
·3.3 | 数据更新频率 | ≥11次/分
3.4 | 监护系统 | 可设置监护模式种类≥4种
3.5 | 诊断分析功能 | 可根据患者参数血流动力数据，快速评估患者状态，判断患者血流动力指标是否在正常值内
·3.6 | 多体位状态报告 | 可提供四种及以上体位的血流动力学报告
3.7 | 血流动力学报告打印 | 可打印注有相应监测时间段和日期的不同类型的血液动力学报告，如心搏量/心输出量测定报告、无创心功能监测报告、心阻抗图报告、动态趋势报告、治疗分析趋势报告等
3.8 | 数据储存 | 可对监测数据进行存储、调取和回放
3.9 | 显示屏幕 | 屏幕尺寸≥13寸，可触屏操作
·3.10 | 内置电池 | 具备，续航时间≥2h
3.11 | 报警及安全指标
3.11.1 | 患者状态报警 | 可根据临床需求调整报警范围值，如超过范围值，可提供页面变化，声音提示
3.11.2 | 设备安全报警 | 设备故障异常提示和安全报警声、光提示
3.12 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求
*4.1 | 软件 | 配套监测系统软件1套，提供中文显示界面
*4.2 | 硬件 | 主机1台 成人血压袖带套件1套 数据采集缆线1条 专用推车1套 打印机1台
4.3 | 其他配置 | 血氧探头1个
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 £开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。