## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 膀胱内窥镜 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于经尿道对膀胱进行检查和治疗。
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 工作长度 | ≥300mm
3.2 | 直径 | 4mm
3.3 | 视向角 | 至少具备0°、30°、70°
3.4 | 灭菌方式 | 可高温高压灭菌
3.5 | 镜鞘
3.5.1 | 工作长度 | 230mm
3.5.2 | 直径 | 三种以上可选
3.6 | 镜桥
3.6.1 | 适配镜桥 | 单通道和双通道
3.6.2 | 单通道镜桥可通过器械直径 | 7FR
3.6.3 | 双通道镜桥可通过器械直径 | 5FR
3.7 | 活检钳
3.7.1 | 工作长度 | ≥300mm
3.7.2 | 直径 | 5Fr
3.8 | 异物钳
3.8.1 | 工作长度 | ≥300mm
3.8.2 | 直径 | 5Fr
3.9 | 设备不良事件情况 | 厂家自报，提供设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 膀胱内窥镜3条（0°、30°、70°各1条），镜鞘3套（≥17Fr、≥19Fr、≥21Fr各1套，含闭孔器），双通道膀胱镜转向调节器1个，单通道镜桥1个，双通道镜桥1个，活检钳1把，异物钳1把
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。