## 设备技术参数
技术参数需求表
设备名称 | 生化分析仪 |  |  | 预算编号
总数量 | 2 | 预算单价 | 35 |  | 预算总金额（万元） | 70
（台/套） |  | （万元）
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 能够与全自动免疫分析仪（2020-06ME-002）、生化免疫自动化流水线（2020-06ME-003）连接，用于检验科生化、免疫标本的检测。
*2 | 资质认证 |  | 获得CFDA、FDA、CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 检测速度 |  | 单台设备检测速度≥4800T/h,包括ISE检测速度≥800T/h、单台设备光学模块检测总速度≥4000T/h。
*3.2 | 样本位 |  | 单套样本位≥250个
*3.3 | 进样方式 |  | 连续进样、急诊进样。
*3.4 | 急诊功能 |  | 可插入急诊样品，即时测试，真正实现急诊功能。
·3.5 | 最小样本吸样量 |  | ≤2.0µL，吸样量小者为优。
·3.6 | 最小反应体积 |  | 80-100µL，以体积小者为优
3.7 | 加样精度 |  | 0.1µL步进
3.8 | 检测通道 |  | 试剂通道数≥100个，可测试项目≥100项。
*3.9 | 试剂要求 |  | 具有与生化仪器同品牌的配套试剂、标准品，具备溯源性体系，全部具有CFDA注册证。
·3.10 | 反应杯 |  | 以可重复使用且耐用持久性强者为优
3.11 | 检测波长 |  | 波长范围可覆盖340-800 nm
3.12 | 样本类型 |  | 可检测血清、血浆、体液。
3.13 | 样本针 |  | 具备样本凝块检测、样品探针堵孔报警及防撞功能，具备页面探测技术及自动跟踪功能。
·3.14 | 孵育方式 |  | 恒温孵育系统采用空气浴为佳，或采用水浴、油浴技术，控温性能稳定。
3.15 | 控温精度 |  | 反应温度恒定，温度控制±0.5℃。
3.16 | 检测方法 |  | 检测方法学包括：终点法、速率法、比浊法、间接离子选择电极法等。
·3.17 | 拓展性 |  | 仪器具有可扩展性，可模块组合式设计，提高检测通量。
·3.18 | 试剂开放通道 |  | 单台设备开放通道数≥30个，不受项目限制。
3.19 | 血清指数 |  | 可开展血清指数检测，保障样本质量。
*3.20 | 连接流水线 |  | 必须能与采购的免疫分析仪连接成流水线
·3.21 | 检测项目 |  | 可进行的检测项目（含配套和非配套试剂）包含现有已开展检测项目
3.22 | 报警及安全指标 |  | 具有设备指标异常提示和安全报警声或/和光指示
4 | 设备不良事件情况 |  | 能够提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
5 | 配置需求 |  | 硬件配置、设备软件满足工作要求，软件可免费升级并具备功能拓展可能；配套UPS电源（供电时间不少于30分钟），可与全自动免疫分析仪（2020-06ME-002）、生化免疫自动化流水线（2020-06ME-003）合并设置
6 | 配套医用试剂耗材
6.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 |  | “是”，单台设备开放通道数≥30个，不受项目限制。
6.2 | 封闭配套试剂耗材品规 |  | 如使用封闭试剂、医用耗材，厂家自报品规。
·6.3 | 试剂成本 |  | 投标方按附表所列的检验项目，如实客观测算填写单测试试剂成本，项目工作量成本和各项目工作量总计成本；如无配套试剂，可使用质量和市场应用好的开放试剂替代，优先填写已入库开放试剂；已入库试剂耗材价格不 高于总医院统一的入库价格，未入库试剂价格自报(不高于当地统一招标价格)，且所报价格为最终入库价格的上限；同种试剂不同规格限填一种规格。以测算的各项目工作量总计成本低者为优。
7 | 物联网支持功能 |  | 厂商可提供或开放设备物联网接口协议，通过该协议能够读取设备工作状态、参数设置、日志和/或波形等数据，配合医院医疗设备物联网建设工作。
8 | 售后条款
8.1 | 保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
8.2 | 预防性维修 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
/定期维护保养
8.3 | 维修响应时间 |  | 24小时服务热线，维修到达现场时间≤4个小时。
8.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%。
8.5 | 升级与软件维护 |  | 免费升级和软件维护
8.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费、按故障点计费和年保三种方式，用户可自行选择。
8.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。
8.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
8.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
·8.10 | 设备安装调试 |  | 免费提供设备安装、调试、性能验证所需的试剂耗材。
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。
技术参数需求表
设备名称 | 生化免疫自动化流水线 |  |  | 预算编号
总数量 | 1 | 预算单价 | 40 |  | 预算总金额（万元） | 40
（台/套） |  | （万元）
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 能够与生化分析仪（2020-06ME-001）、全自动免疫分析仪（2020-06ME-002）连接，用于检验科生化、免疫标本的检测。功能须包括自动进/出样单元、自动离心单元、自动去盖单元、条形码阅读器、分杯单元、样本储存等后处理以及数据信息管理系统和轨道系统等，在线连接生化分析仪，免疫分析仪等全自动分析仪。
*2 | 资质认证 |  | 获得CFDA，FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 系统整体要求
·3.1.1 | 系统功能 |  | 可实现自动进出样，样本自动离心、去盖、分杯、存储、复检等功能，功能模块全为加分项。
·3.1.2 | 可拓展性 |  | 能够随着实验室的发展，在流水线的基础上增加同品牌免疫分析仪、生化分析仪在线数量以满足科室长期发展需求。
3.1.3 | 应急检测 |  | 轨道模块因故障停止运行，生化、免疫分析仪可各自独立线下运行工作。
3.2 | 前处理及轨道系统
·3.2.1 | 进样区样本处理速度 |  | 进样区样本处理速度≥1000样本/小时
·3.2.2 | 轨道速度 |  | 轨道速度≥1800管/小时
3.2.3 | 轨道样本运输方式 |  | 轨道设置科学合理、运输方式灵活，可更好满足急查标本及样本缓冲区要求。
·3.2.4 | 离心时间、效率 |  | 低温离心机（≥2台）离心时间可按需求设定为10分钟或其它时长，离心处理能力≥600管/小时。
3.2.5 | 离心配平功能 |  | 离心机有具有智能自动平衡功能。
·3.2.6 | 去盖功能 |  | 对样本自动去盖，去盖速度≥800样本/小时。
3.2.7 | 二次开盖功能 |  | 在线二次开盖，在线复检，在线自动质控等功能。
3.2.8 | 样本量探测 |  | 具有
3.2.9 | 分杯功能 |  | 配有分杯模块，速度≥300主试管/小时，原始管分杯数≥5个。
3.2.10 | 分杯管条码 |  | 可在分杯管上自动粘贴与原始管相同的标签信息
3.2.11 | 样本出样单元 |  | 样本出样单元容量≥400管，可连续出样；在出样单元存储区域满载时可自动提供报警提示。
·3.2.12 | 样本定位功能 |  | 可自动将原始管或分杯管排放至存档架上，并有样本定位功能。
3.2.13 | 错误样本存储区 |  | 能够提供错误样本管的存储区域，便于人工介入。
3.2.14 | 条码功能 |  | 条码系统具有全程跟踪样本管的能力，对错误条码或不清晰条码具有报警提示。
3.2.15 | 条码异常报警 |  | 对错误条码或不清晰条码具有报警提示
3.2.16 | 自动分配传送 |  | 条码识别系统可根据样本测试内容自动分配样本
3.2.17 | LIS通讯能力 |  | 各单元都具备与LIS实时通讯能力，可将必要资讯传递至LIS系统。
3.3 | 数据管理系统
3.3.1 | 中间体软件 |  | 能够提供与自动化系统为同一品牌的独立的中间体软件
3.3.2 | 远程控制 |  | 能够远程集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测样本实时状态以及仪器运行状态、试剂信息。
3.3.3 | 数据通讯 |  | 开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档。
3.3.4 | 自动审核功能 |  | 可自定义实验室审核规则；具备检验样本自动审核功能、危急值管理功能。
3.3.5 | 定位查找 |  | 具备离线样本管理定位查找功能
3.3.6 | TAT监控 |  | 具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时样本及其状态。
3.3.7 | 数据备份 |  | 管理系统的数据库需要具备完整的数据备份方案，以及数据安全保障措施。
3.4 | 后处理单元
3.4.1 | 后处理容量 |  | 可以实现标本的在线低温存储，容量≥5000管,可随时手动开门取样。
3.4.2 | 样本加盖或封膜 |  | 对无盖样本自动加盖或封膜以便保存
3.4.3 | 自动去盖或去膜 |  | 后处理单元自动存储与查取样本，自动为取回样本去盖或去膜，以便上机检测。
3.4.4 | 自动复查 |  | 后处理可自定义样本自动复查功能
3.5 | 配套设备
3.5.1 | 水机 |  | 按照整体仪器检测需配备纯水机，流量大于最大用水量2倍以上。
3.5.2 | 空气压缩机 |  | 如流水线需要气动动力，配备足够性能的空气压缩机。
4 | 设备不良事件情况 |  | 能够提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
5 | 配置需求 |  | 硬件配置、设备软件满足工作要求，软件支持与现有LIS系统连接，软件可免费升级并具备功能拓展可能；配套UPS电源（供电时间不少于30分钟），可与生化分析仪（2020-06ME-001）、全自动免疫分析仪（2020-06ME-002）合并设置。
6 | 配套医用试剂耗材
6.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 |  | 否
6.2 | 封闭配套试剂耗材品规 |  | 使用封闭医用耗材，厂家自报品规，如分杯管、分杯吸头、条码纸等。
·6.3 | 耗材成本 |  | 以单操作环节（复制条码、分杯试管、分杯滴管、加盖或加膜等）成本低者为优（填写附表）。
7 | 物联网支持功能 |  | 厂商可提供或开放设备物联网接口协议，通过该协议能够读取设备工作状态、参数设置、日志和/或波形等数据，配合医院医疗设备物联网建设工作。
8 | 售后条款
8.1 | 保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
8.2 | 预防性维修 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
/定期维护保养
8.3 | 维修响应时间 |  | 24小时服务热线，维修到达现场时间≤4个小时。
8.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%。
8.5 | 升级与软件维护 |  | 免费升级和软件维护
8.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费、按故障点计费和年保三种方式，用户可自行选择。
8.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。
8.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
8.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
·8.10 | 设备安装调试 |  | 免费提供设备安装、调试、性能验证所需的试剂耗材。
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。
技术参数需求表
设备名称 | 化学发光免疫分析仪 |  |  | 预算编号
总数量 | 2 | 预算单价 | 40 |  | 预算总金额（万元） | 80
（台/套） |  | （万元）
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 能够与生化分析仪（2020-06ME-001）、生化免疫自动化流水线（2020-06ME-003）连接，用于检验科生化、免疫标本的检测。
*2 | 资质认证 |  | 获得CFDA、FDA、CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 检测项目 |  | 包含肿瘤标志物、甲功、激素、心肌标志物、感染指标等，检测项目更全为加分项。
·3.2 | 检测速度 |  | 每台检测速度≥400测试/小时，速度快为加分项。
*3.3 | 试剂通道 |  | 单台试剂通道数≥40个
·3.4 | 加载试剂 |  | 可支持在不停机的状态下装载试剂盒及辅助耗材，减少操作时间。
3.5 | 样品针 |  | 具备样品凝块检出功能、防碰撞功能，具备试管液面探测技术。
*3.6 | 进样模式 |  | 具有连续进样和急诊进样模式，样品位≥100个。
3.7 | 急诊功能 |  | 具备急诊进样功能，急诊样本优先检测。
*3.8 | 连接流水线 |  | 必须能与采购的生化分析仪一同连接流水线
3.9 | 样本类型 |  | 样本类型包括血清、血浆等。
*3.10 | 检测方法 |  | 采用化学发光法或电化学发光法
3.11 | 试剂稳定性 |  | 试剂机上稳定时间不少于30天
3.12 | 项目溯源性 |  | 能提供与仪器同品牌的配套试剂、标准品，具备溯源性体系全部具有CFDA注册证。
·3.13 | 稀释功能 |  | 可进行样本自动稀释检测，高浓度的样本可以自动进行稀释后复检。
·3.14 | 样本吸样模式 |  | 吸样模式以能够减少样本吸样等待时间者为优
3.15 | 交叉污染率 |  | ≤1ppm
4 | 设备不良事件情况 |  | 能够提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
5 | 配置需求 |  | 硬件配置、设备软件满足工作要求，软件可免费升级并具备功能拓展可能；配套UPS电源（供电时间不少于30分钟），可与生化分析仪（2020-06ME-001）、生化免疫自动化流水线（2020-06ME-003）合并设置。
6 | 配套医用试剂耗材
·6.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 |  | 主要使用封闭试剂，如有开放性试剂通道为加分项。
6.2 | 封闭配套试剂耗材品规 |  | 如使用封闭试剂、医用耗材，厂家自报品规。
·6.3 | 试剂成本 |  | 投标方按附表所列的检验项目，如实客观测算填写单测试试剂成本，项目工作量成本和各项目工作量总计成本；如无配套试剂，可使用质量和市场应用好的开放试剂替代，优先填写已入库开放试剂；已入库试剂耗材价格不高于总医院统一的入库价格，未入库试剂价格自报(不高于当地统一招标价格)，且所报价格为最终入库价格的上限；同种试剂不同规格限填一种规格。以测算的各项目工作量总计成本低者为优。
7 | 物联网支持功能 |  | 厂商可提供或开放设备物联网接口协议，通过该协议能够读取设备工作状态、参数设置、日志和/或波形等数据，配合医院医疗设备物联网建设工作。
8 | 售后条款
8.1 | 保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
8.2 | 预防性维修 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
/定期维护保养
8.3 | 维修响应时间 |  | 24小时服务热线，维修到达现场时间≤4个小时
8.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%。
8.5 | 升级与软件维护 |  | 免费升级和软件维护
8.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费、按故障点计费和年保三种方式，用户可自行选择。
8.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）。
8.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
8.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
·8.10 | 设备安装调试 |  | 免费提供设备安装、调试、性能验证所需的试剂耗材。
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 设备相关试剂成本测算表
附：设备相关试剂成本测算表
填表说明:1、投标方必须如实客观进行测算和填写；2、按项目测算填写使用配套检测试剂的单测试试剂成本；3、以单测试试剂成本*测算工作量（使用单位的2019年实际工作量）计算各项目的工作量成本；4、如无配套试剂，可使用质量和市场应用好的开放试剂替代，优先填写已入库试剂；5、已入库试剂耗材价格不高于总医院统一的入库价格；未入库试剂价格自报(不高于当地统一招标价格)，且所报价格为最终入库价格的上限；6、同种试剂不同规格限填一种规格（最高单价的规格）。
序号 | 项目名称 | 试剂名称 | 试剂规格 | 价格(元) | 理论测试数(次) | 单测试试剂成本(元) | 测算工作量(例) | 工作量成本(单测试试剂成本*测算工作量)
流水线生化项目
1 | 血清钾 | [5 empty] | 76504 | 0
2 | 血清钠 | [5 empty] | 76433 | 0
3 | 血清氯 | [5 empty] | 76433 | 0
4 | 血清二氧化碳结合力 | [5 empty] | 73619 | 0
5 | 血清钙 | [5 empty] | 75880 | 0
6 | 血清无机磷 | [5 empty] | 75678 | 0
7 | 血清铁 | [5 empty] | 77656 | 0
8 | 血糖 | [5 empty] | 172693 | 0
9 | 血清尿素 | [5 empty] | 122665 | 0
10 | 血清肌酐 | [5 empty] | 122724 | 0
11 | 血清尿酸 | [5 empty] | 121740 | 0
12 | 胱抑素C | [5 empty] | 10717 | 0
13 | 血清总蛋白 | [5 empty] | 103449 | 0
14 | 血清白蛋白 | [5 empty] | 103459 | 0
15 | 血清前白蛋白 | [5 empty] | 51014 | 0
16 | 血清总胆红素 | [5 empty] | 103469 | 0
17 | 血清直接胆红素 | [5 empty] | 103469 | 0
18 | 血清总胆汁酸 | [5 empty] | 81184 | 0
19 | 血清丙氨酸氨基转移酶 | [5 empty] | 129639 | 0
20 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶 | [5 empty] | 82757 | 0
21 | 血清谷氨酰转肽酶 | [5 empty] | 103953 | 0
22 | α-L-岩藻糖苷酶 | [5 empty] | 25983 | 0
23 | 血清肌酸激酶 | [5 empty] | 55919 | 0
24 | 血清总胆固醇 | [5 empty] | 107471 | 0
25 | 血清甘油三脂 | [5 empty] | 107171 | 0
26 | 高密度脂蛋白胆固醇 | [5 empty] | 103345 | 0
27 | 低密度脂蛋白胆固醇 | [5 empty] | 103345 | 0
28 | 血清载脂蛋白-Α1 | [5 empty] | 53109 | 0
29 | 血清载脂蛋白-Β | [5 empty] | 53108 | 0
30 | 血清脂蛋白(a) | [5 empty] | 50369 | 0
31 | 血清碱性磷酸酶 | [5 empty] | 78396 | 0
32 | 乳酸脱氢酶 | [5 empty] | 79206 | 0
33 | 高敏C反应蛋白 | [5 empty] | 3391 | 0
34 | 免疫球蛋白IgG | [5 empty] | 5190 | 0
35 | 免疫球蛋白IgA | [5 empty] | 5190 | 0
36 | 免疫球蛋白IgM | [5 empty] | 5190 | 0
37 | 补体C3 | [5 empty] | 4863 | 0
38 | 补体C4 | [5 empty] | 4863 | 0
39 | 同型半胱氨酸 | [5 empty] | 7091 | 0
40 | 抗链O(定量) | [5 empty] | 995 | 0
41 | 类风湿因子(定量) | [5 empty] | 3210 | 0
42 | C反应蛋白(定量) | [5 empty] | 20220 | 0
43 | 血清β2-微球蛋白 | [5 empty] | 1320 | 0
流水线生化项目工作量合计成本（元）
流水线化学发光免疫项目
44 | 总前列腺特异抗原(T-PSA) | [5 empty] | 19236 | 0
45 | 游离前列腺特异抗原(F-PSA) | [5 empty] | 16782 | 0
46 | 癌胚抗原(定量) | [5 empty] | 31460 | 0
47 | 甲胎蛋白(定量) | [5 empty] | 36332 | 0
48 | 糖类抗原19-9(CA19-9) | [5 empty] | 34513 | 0
49 | 糖类抗原12-5(CA12-5) | [5 empty] | 16935 | 0
50 | 糖类抗原15-3(CA15-3) | [5 empty] | 12430 | 0
51 | 空腹胰岛素 | [5 empty] | 6046 | 0
52 | 总三碘甲状腺原氨酸(TT3) | [5 empty] | 24983 | 0
53 | 总甲状腺腺素(TT4) | [5 empty] | 24988 | 0
54 | 促甲状腺激素(TSH) | [5 empty] | 25537 | 0
55 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | [5 empty] | 21840 | 0
56 | 游离甲状腺素(FT4) | [5 empty] | 21840 | 0
57 | 甲状腺过氧化物酶抗体 | [5 empty] | 17007 | 0
58 | 甲状腺球蛋白抗体 | [5 empty] | 17067 | 0
59 | 甲状腺球蛋白 | [5 empty] | 3079 | 0
60 | 甲状旁腺激素 | [5 empty] | 6311 | 0
61 | 卵泡刺激素(FSH) | [5 empty] | 1747 | 0
62 | 垂体泌乳素(PRL) | [5 empty] | 1795 | 0
63 | 生长激素(GH) | [5 empty] | 1076 | 0
64 | 睾酮(T) | [5 empty] | 1175 | 0
65 | 孕酮(P) | [5 empty] | 926 | 0
66 | 雌二醇(E2) | [5 empty] | 982 | 0
67 | 促黄体生成素(LH) | [5 empty] | 1744 | 0
68 | 叶酸(发光法) | [5 empty] | 4026 | 0
69 | 维生素B12 | [5 empty] | 3918 | 0
70 | 血清铁蛋白 | [5 empty] | 3119 | 0
71 | 皮质醇 | [5 empty] | 1390 | 0
72 | 肌酸激酶同工酶MB(免疫定量) | [5 empty] | 2756 | 0
流水线化学发光免疫项目工作量合计成本（元）
流水线“生化项目+化学发光免疫项目”工作量总计成本（元）
单测试辅助试剂耗材折算成本计算说明
序号 | 辅助试剂耗材名称 | 规格 |  | 价格(元) | 单测试折算成本(元) |  | 折算说明
1
2
3
4
5
6
合计

## 医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 生化分析仪 | 设备项目编号 | 2020-06ME-001 | 数量：2台
| 生化免疫自动化流水线 |  | 2020-06ME-002 | 数量：1台
| 化学发光免疫分析仪 |  | 2020-06ME-003 | 数量：2台
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
若填写开展项目和用量，示例如下：
流水线生化项目
1 | 血清钾 | K | 114756
2 | 血清钠 | NA | 114649
3 | 血清氯 | CL | 114649
4 | 血清二氧化碳结合力 | CO2 | 110428
5 | 血清钙 | CA | 113820
6 | 血清无机磷 | P | 113517
7 | 血清铁 | FE | 116484
8 | 血糖 | GLU | 259039
9 | 血清尿素 | UREA | 183997
10 | 血清肌酐 | Cr | 184086
11 | 血清尿酸 | UR | 182610
12 | 胱抑素C | CYS-C | 16075
13 | 血清总蛋白 | TP | 155173
14 | 血清白蛋白 | ALB | 155188
15 | 血清前白蛋白 | PALB | 76521
16 | 血清总胆红素 | TB | 155203
17 | 血清直接胆红素 | DB | 155203
18 | 血清总胆汁酸 | TBA | 121776
19 | 血清丙氨酸氨基转移酶 | ALT | 194458
20 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶 | AST | 124135
21 | 血清谷氨酰转肽酶 | GGT | 155929
22 | α-L-岩藻糖苷酶 | AFU | 38974
23 | 血清肌酸激酶 | CK | 83878
24 | 血清总胆固醇 | CH | 161206
25 | 血清甘油三脂 | TG | 160756
26 | 高密度脂蛋白胆固醇 | HDC | 155017
27 | 低密度脂蛋白胆固醇 | LDC | 155017
28 | 血清载脂蛋白-Α1 | APA1 | 79663
29 | 血清载脂蛋白-Β | APB | 79662
30 | 血清脂蛋白(a) | LP(a) | 75553
31 | 血清碱性磷酸酶 | AKP | 117594
32 | 乳酸脱氢酶 | LD | 118809
33 | 高敏C反应蛋白 | hs-CRP | 5086
34 | 免疫球蛋白IgG | IGG | 7785
35 | 免疫球蛋白IgA | IGA | 7785
36 | 免疫球蛋白IgM | IGM | 7785
37 | 补体C3 | C3 | 7294
38 | 补体C4 | C4 | 7294
39 | 同型半胱氨酸 | HCY | 10636
40 | 抗链O(定量) | ASO(DL) | 1492
41 | 类风湿因子(定量) | RF(DL) | 4815
42 | C反应蛋白(定量) | CRP(DL) | 30330
43 | 血清β2-微球蛋白 | β2-MG | 1980
44 | 血清视黄醇结合蛋白 | RBP | 15000
45 | ISE法离子检测相关试剂 | 无 |  | 包括参比液、缓冲液、校准品等，不同厂家有差别。用于检测钠钾氯等离子。
46 | 生化多功能校准品 | 无 |  | 不同厂家设备有差别，校准用
47 | 特种蛋白相应校准品 | 无 |  | 不同厂家设备有差别，校准用
48 | 特殊项目校准品 | 无 |  | 部分项目可能需要相应校准品如胆汁酸等，不同厂家设备有差别
49 | 特殊项目质控品 | 无 |  | 部分项目第三方复合质控品不包含，需要项目配套的质控品
流水线化学发光免疫项目
50 | 总前列腺特异抗原 | T-PSA | 28854
51 | 游离前列腺特异抗原 | F-PSA | 25173
52 | 癌胚抗原(定量) | CEA | 47190
53 | 甲胎蛋白(定量) | AFP | 54498
54 | 糖类抗原19-9 | CA199 | 51769
55 | 糖类抗原12-5 | CA125 | 25402
56 | 糖类抗原15-3 | CA153 | 18645
57 | 胰岛素 | INS | 9069
58 | 总三碘甲状腺原氨酸 | TT3 | 37474
59 | 总甲状腺腺素 | TT4 | 37482
60 | 促甲状腺激素 | TSH | 38305
61 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | FT3 | 32760
62 | 游离甲状腺素 | FT4 | 32760
63 | 甲状腺过氧化物酶抗体 | TPOAb | 25510
64 | 甲状腺球蛋白抗体 | TGAb | 25600
65 | 甲状腺球蛋白 | Tg | 4618
66 | 甲状旁腺激素 | PTH | 9466
67 | 卵泡刺激素 | FSH | 2620
68 | 垂体泌乳素 | PRL | 2692
69 | 生长激素 | GH | 1614
70 | 睾酮 | T | 1762
71 | 孕酮 | P | 1389
72 | 雌二醇 | E2 | 1473
73 | 促黄体生成素 | LH | 2616
74 | 叶酸(发光法) | FA | 6039
75 | 维生素B12 | VB12 | 5877
76 | 血清铁蛋白 | Fer | 4678
77 | 皮质醇 | CORTISOL | 2085
78 | 肌酸激酶同工酶MB(免疫定量) | CK-MB | 4134
79 | 总前列腺特异抗原校准品 | 无 |  | 化学发光免疫分析仪每种项目试剂需要配套相应校准品，用于项目校准，校准品用量不能按测试估算，与不同厂家项目校准周期和试剂规格有关。
80 | 游离前列腺特异抗原校准品 | 无
81 | 癌胚抗原(定量)校准品 | 无
82 | 甲胎蛋白(定量)校准品 | 无
83 | 糖类抗原19-9校准品 | 无
84 | 糖类抗原12-5校准品 | 无
85 | 糖类抗原15-3校准品 | 无
86 | 胰岛素校准品 | 无
87 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 无
88 | 总甲状腺腺素校准品 | 无
89 | 促甲状腺激素校准品 | 无
90 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 无
91 | 游离甲状腺素校准品 | 无
92 | 甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 无
93 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 无
94 | 甲状腺球蛋白校准品 | 无
95 | 甲状旁腺激素校准品 | 无
96 | 卵泡刺激素校准品 | 无
97 | 垂体泌乳素校准品 | 无
98 | 生长激素校准品 | 无
99 | 睾酮校准品 | 无
100 | 孕酮校准品 | 无
101 | 雌二醇校准品 | 无
102 | 促黄体生成素校准品 | 无
103 | 叶酸(发光法)校准品 | 无
104 | 维生素B12校准品 | 无
105 | 血清铁蛋白校准品 | 无
106 | 皮质醇校准品 | 无
107 | 肌酸激酶同工酶MB校准品 | 无
108 | 特殊项目质控品 | 无 |  | 部分项目第三方复合质控品不包含，需要特殊质控品
若填写具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 生化仪配套样品杯 | 无 |  | 不同厂家有差别，用于质控加样等操作
2 | 生化仪比色杯 | 无 |  | 不同厂家有差别，更换周期不同
3 | 化学发光免疫分析仪配套样品杯 | 无 |  | 不同厂家有差别，每测试使用的样品杯数量不同
4 | 化学发光免疫分析仪配套加样吸头 | 无 |  | 不同厂家有差别，加样针吸样不需要加样吸头
5 | 生化仪冲洗液 | 无 |  | 不同厂家设备有差别，用于检测时冲洗
6 | 生化仪保养用清洗液等 | 无 |  | 不同厂家设备有差别，用于仪器保养
7 | 化学发光免疫分析仪冲洗液 | 无 |  | 不同厂家设备有差别，用于检测时冲洗
8 | 化学发光免疫分析仪清洗液等 | 无 |  | 不同厂家设备有差别，用于仪器保养、系统检测等
9 | 条码纸 | 无 |  | 流水线分杯模块复制条码用
10 | 分杯试管 | 无 |  | 流水线分杯模块分杯样本用
11 | 分杯滴管 | 无 |  | 流水线分杯模块分杯样本用
12 | 加盖或加膜等耗材 | 无 |  | 流水线后处理模块密封样本用
13 | 其它耗材 | 无 |  | 不同设备的特殊要求
二、今后可选择开展或使用项目
1 | 降钙素原定量检测 | PCT | 12000
说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。