## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
制表时间：2022年6月23日
设备名称 | 过氧化氢消毒机 |  | 总数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于实验室常规消毒处理，突发性公共卫生事件应急消毒处理，传染病人员或动物留置病房、核酸检测实验室、手术室等区域应急消毒处理、多重耐药菌检出区域应急消毒处理
*2 | 资质认证 | CNAS认证、IAF认证以及CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 设备原理 | 将液态过氧化氢溶液汽化产生过氧化氢蒸汽，以直接喷射、管道输送的方式对密闭空间内进行生物去污。过氧化氢在汽化过程中生成游离的氢氧基，对细胞成分（如脂类、蛋白质和DNA）进行氧化破坏，从而达到消毒的目的；
3.2 | 操控方式 | 彩色触摸屏≥7英寸，可实时显示消毒参数、监控指标
3.3 | 数据储存 | 支持实时自动存储消毒参数、机器故障报警、消毒结束提示
3.4 | 控制系统 | 具备本地控制与远程控制
3.5 | 消毒适应空间 | ≥300立方米
·3.6 | 灭菌效果 | 消毒效果要求：≥300m³空间环境对嗜热脂肪芽孢杆菌（ATCC 7953）和枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372）达到6个Log的杀灭效果，提供检测报告复印件；
*3.7 | 设备平均无故障时间（MTBF） | ≥3000h
*3.8 | 升降系统 | 配置可升降喷射系统
3.9 | 加药装置 | 采用耐腐蚀电磁阀控制，速度1-7g/min可调；
3.1 | 使用条件 | 汽化温度≤125℃，最大功率≤2.5KW，噪声≤55dB（A）；
·3.11 | 消毒剂 | 采用国产35%食品级过氧化氢溶液作为消毒剂；
3.12 | 低浓度监测 | 配备便携式过氧化氢低浓度检测仪，量程0~20ppm，报警，供应厂商需提供检测仪校准能力证明文件。
·3.13 | 降解装置 | 内部集成分解功能，消毒后房间内过氧化氢残留量分解至≤0.13ppm（提供具备CMA认证的残留检测报告复印件）
3.14 | 兼容性 | 对房间材料彩钢板、聚丙烯、PVC地面、硅胶、有机玻璃、环氧树脂地面、铝材、304不锈钢、316L不锈钢及医疗设备无腐蚀性，具有兼容性报告
3.15 | 尺寸 | ≤470*400*1200mm
3.16 | 脚轮 | 万向节转向，静音
3.17 | 监控及警报系统 | 配有密码保护，只允许经授权的人员进行消毒、参数设定等相关操作，具有及时声光报警功能；
4 | 配套试剂耗材 | 国产通用35%过氧化氢溶液
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | *配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 R 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
| 采购方式 建议 | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □询价采购 □单一来源
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。