| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 计量检测设备一批 |  | 总数量（台/套） | 1批 | 预算总金额（万元） | 46 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| 一 | 全参数生命体征模拟仪 |  |  |  |  |  |
| *1 | 基本要求 | 实现多参数监护仪检测时的患者心电、呼吸、温度、血氧饱和度、无创血压模拟等功能，数量1台 |  |  |  |  |
| ·2 | 资质认证 | 具备ISO 13485:2016认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 正常窦性心律 |  |  |  |  |  |
| *3.1.1 | 心率范围 | 至少包含20~350 BPM |  |  |  |  |
| ·3.1.2 | 幅度精准度 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | 0.5 mV~ 5.5 mV范围 | 不低于±2% |  |  |  |  |
| 3.1.2.2 | 0.05~ 0.5 mV范围 | 不低于±(2%+0.05) mV |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 方波频率范围 | 不低于0.125Hz~2.5Hz |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 三角波频率范围 | 不低于0.125Hz~2.5Hz |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 正弦波频率范围 | 不低于0.05~200 Hz |  |  |  |  |
| 3.1.6 | QRS波探测 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.1 | 频率 | ≥5种，厂家自报 |  |  |  |  |
| 3.1.6.2 | 宽度 | 厂家自报 |  |  |  |  |
| *3.1.7 | 心律失常 | 不少于23种 |  |  |  |  |
| 3.2 | 呼吸频率范围 | 至少包含0 BrPM、窒息；最高频率≥150 BrPM |  |  |  |  |
| 3.3 | 起搏脉冲幅度 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 范围 | 至少包含0~ 600mV，≥10档设置 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 准确度 | 不低于±(5%+0.2) mV |  |  |  |  |
| 3.4 | 有创血压 |  |  |  |  |  |
| ·3.4.1 | 检测通道数量 | ≥2个独立通道 |  |  |  |  |
| 3.4.2 | 静态压力 | 范围：至少包含-10~350 mmHg，准确度：不低于±(1%+1) mmHg |  |  |  |  |
| 3.5 | 温度 | 范围：至少包含25~42℃，准确度：不低于±0.03℃ |  |  |  |  |
| 3.6 | 无创血压模拟 |  |  |  |  |  |
| ·3.6.1 | 模拟类型 | 示波法模拟，NIBP O曲线定制，支持用户自定义模拟曲线 |  |  |  |  |
| ·3.6.2 | 最大收缩压 | 270 mmHg |  |  |  |  |
| ·3.6.3 | 最小舒张压 | 10 mmHg |  |  |  |  |
| ·3.6.4 | 脉搏频率 | 范围：至少包含20~240 BPM，准确度：不低于±1% |  |  |  |  |
| ·3.6.5 | 泄露测试 | 0~200 mmHg/min |  |  |  |  |
| ·3.6.6 | 过压保护测试 | 20~400 mmHg |  |  |  |  |
| ·3.7 | 血氧饱和度模拟 | SPO2范围：至少包含50%~100%，准确度：不低于±1% |  |  |  |  |
| 二 | 呼吸机分析仪 |  |  |  |  |  |
| *1 | 基本要求 | 具有成人、小儿及高频通气检测模式，可测量压力、流量、容积、温度、湿度、氧浓度等参数，数量1台 |  |  |  |  |
| ·2 | 资质认证 | 具备ISO 13485:2016认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 高流量 | 量程：不低于-280L/min - 280L/min；精度：不低于读数的±1.75%或±0.1L/min |  |  |  |  |
| 3.2 | 低流量 | 量程：不低于-20L/min - 20L/min；精度：不低于读数的±1.75%或±0.05L/min |  |  |  |  |
| 3.3 | 高压 | 量程：不低于0-1000kPa(10bar)；精度：不低于读数的±1%或±1kPa(10 mbar) |  |  |  |  |
| 3.4 | 低压 | 量程：不低于±15kPa(150mbar)；精度：不低于读数的±0.75%或±0.01kPa(0.1mbar) |  |  |  |  |
| *3.5 | 氧浓度 | 量程：不低于21-100% |  |  |  |  |
| ·3.6 | 温度 | 量程：不低于0-50℃，精度：不低于±0.5℃ |  |  |  |  |
| ·3.7 | 湿度 | 量程：不低于0-100%，精度：不低于±3% |  |  |  |  |
| 3.8 | 呼吸频率 | 范围：不低于1-500bpm,精度：不低于±1bpm或±2.5% |  |  |  |  |
| 3.9 | 呼气时间、吸气时间 | 范围：不低于0.05-60s，精度：不低于±0.02s |  |  |  |  |
| 3.10 | 吸呼比 | 至少包含1:200-200:1，精度：不低于读数的±2.5% |  |  |  |  |
| 3.11 | 呼气、吸气潮气量 | 范围：不低于±10L,精度：不低于读数的±1.75%或0.20mL |  |  |  |  |
| ·3.12 | 分钟通气量 | 范围：不低于0-100L，精度：读数的±2.5% |  |  |  |  |
| 3.13 | 峰值压力、平均压、呼气末正压、平台压 | 0-150mbar，精度：读数的±0.75%或0.1mbar |  |  |  |  |
| 3.14 | 呼气、吸气流速 | ±300L/min，精度：读数的±1.75%或0.1L/min |  |  |  |  |
| ·3.15 | 功能扩展 | 主机具有麻醉呼吸机气体浓度分析的功能扩展能力。 |  |  |  |  |
| ·3.16 | 检测程序 | 全功能测试记录管理、PDF 文件管理应用程序、远程支持和培训工具，支持触摸屏安卓系统平板智能控制器，中文操作界面。 |  |  |  |  |
| 三 | 六通道输注泵检定仪 |  |  |  |  |  |
| *1 | 基本要求 | 可同时进行六个通道的输注泵指标测量，可由一台或两台设备完成以上功能，数量1台 |  |  |  |  |
| ·2 | 资质认证 | 具备ISO 13485:2016认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 流量 |  |  |  |  |  |
| *3.1.1 | 最大测量范围 | ≥2000 ml/hr |  |  |  |  |
| ·3.1.2 | 准确度 | 不高于±（1%+0.005 ml/hr），@ 0.1~9.9 ml/hr，容积>0.1 mL 不高于±1%，@ 10~1200 ml/hr，容积>1 mL 不高于±2%，@ 1201~2800 ml/hr，容积>10 mL |  |  |  |  |
| ·3.1.3 | 最高显示分辨率 | 小于等于0.01 ml |  |  |  |  |
| 3.2 | 容积 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 测量范围 | 至少包含0.02~9999 ml |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 准确度 | 不高于±（1%+1 LSD），@ 0.1~9.9 ml/hr，容积>0.1 mL 不高于±（1%+1 LSD），@ 10~1200 ml/hr，容积>1 mL 不高于±（2%+1 LSD），@ 1201~2800 ml/hr，容积>10 mL |  |  |  |  |
| ·3.3 | PCA 泵或者分段加药（KVO，保持静脉开放） | 最小可探测丸剂量：0.5 ml，丸剂量准确度：±0.01 ml(容积>0.5 ml) |  |  |  |  |
| 3.4 | 压力 | 厂家自报 |  |  |  |  |
| 四 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| *1 | 原厂保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |  |
| *2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |  |  |  |
| 3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |  |  |  |
| 4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |  |
| *5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |  |  |  |
| ·6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |  |  |  |
| ·7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |  |
| 8 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |