## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动血五分类动物血细胞分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于检测动物血液中的红细胞、白细胞、血小板的数量及白细胞中的淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、中性粒细胞、单核细胞的分型数量等
2 | 技术和性能参数
2.1 | 动物类型 | 小鼠、大鼠、猫、狗、猪等多种动物检查模式
*2.2 | 检测原理 | WBC五分类双通道检测，采用半导体激光散射，流式细胞术，细胞化学染色，实现白细胞的准确五分类。
*2.3 | 检测参数 | 测试参数≥23项
2.4 | DIFF激光通道 | 对嗜酸性粒细胞进行特异性染色，使淋巴细胞，单核细胞，嗜酸性粒细胞和中性粒细胞完全区分开来。
2.5 | WBC/BASO通道 | 保存完整的嗜碱性粒细胞，实现嗜碱性粒细胞和WBC总数的精确检测。
2.6 | 计数结果 | 利用特异性的细胞差别溶解修饰技术，可有效排除难溶性红细胞，巨大血小板，血小板聚集等因素对嗜碱细胞等计数结果的影响。
*2.7 | 检测速度 | ≥40样本/小时
2.8 | 激光装置 | 半导体激光器
2.9 | 检测模式 | 全血模式、预稀释模式、末梢全血模式
2.1 | 分析模式 | 大于等于四种，预稀释模式CBC, 预稀释模式CBC+DIFF，全血模式CBC，全血模式CBC+DIFF等。
*2.11 | 报告图形显示 | 3个直方图，1个散点图
2.12 | 异常信息报警功能 | 具备未成熟细胞和异常/异型淋巴细胞等报警功能
*2.13 | 末梢血分析 | 末梢血测定≤15μL，血液预稀释测定≤20μL。
2.14 | 检测试剂 | 采用无氰试剂检测。
2.15 | 稀释器 | 仪器内置稀释器，采样针自动分注稀释液。
*2.16 | 质量控制 | 提供原厂配套三种水平（高、中、低）有注册证的质控品和配套注册的校准品。
2.17 | 样本存储 | 存储不少于15000份样本的全部信息
2.18 | 校准方式 | 具有全血校准功能
3 | 售后条款
*3.1 | 原厂保修年限 | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*3.2 | 零配件支持 | 长期提供维修服务并保证产品配件及耗材的供应，并收取相应的成本费，提供终身维修服务。
3.3 | 零配件保证供应时长
3.4 | 到位维修响应 | 接到报修通知后2小时内应答，48小时内专业工程师可到达现场维修。
*3.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·3.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·3.7 | 升级与软件维护 | 厂家提供一年至少两次售后回访；
·3.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
·3.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
3.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 R开放耗材 □ 封闭耗材
| 采购方式 建议 | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □询价采购 □单一来源
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。