## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血液净化装置 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 98
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于连续性血液透析(CVVHD)、连续性血液滤过(CVVH)、连续性高流量透析(CVVHFD)、缓慢连续性超滤(SCUF)、血浆置换(TPE)、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 屏幕显示 | 中文操作界面，图文显示操作指引
*3.2 | 血浆置换 | 血浆置换
·3.3 | 双重血浆置换DFPP | 具备
·3.4 | 血浆吸附（胆红素吸附） | 具备
·3.5 | 免疫吸附（神经免疫/风湿免疫吸附） | 具备
3.6 | 血液灌流 | 具备
·3.7 | 细胞去除疗法 | 具备
*3.8 | 持续肾脏替代疗法 | 血液透析滤过、血液滤过、血液透析、超滤
·3.9 | 抗凝方式 | 设备一体化自动完成(枸橼酸抗凝、肝素抗凝及枸橼酸+肝素联合抗凝方式)
3.10 | 秤数量 | ≥1
·3.11 | 泵数量 | ≥5
3.12 | 血液泵流量范围 | ≥（10～+300）ml/min
3.13 | 滤过液流量范围 | ≥（0～+10000）ml/h |  |  | 0～2000ml/h
3.14 | 置换液流量范围 | ≥（0～+10000）ml/h |  |  | 0～8000ml/h
3.15 | 透析液流量范围 | ≥（0～+10000）ml/h |  |  | 0～8000ml/h
3.16 | 压力监测
3.16.1 | 动脉压 | —300mmHg～+300mmHg
3.16.2 | 静脉压 | —100mmHg～+500mmHg
3.16.3 | 滤器前压 | —400mmHg～+450mmHg
3.16.4 | 滤过液压 | —50mmHg～+500mmHg
·3.17 | 气泡检测 | 气泡检测器≥2
·3.18 | 漏血检测 | 漏血检测器≥2
*3.19 | 加温系统 | 一体式加温，置换液加温（非血液），控温（35-39）℃
·3.20 | 再循环功能 | 具备，可保证在病人长时间脱机或转移后使用同一套管路恢复
*3.21 | 管路安装 | CRRT模式均采用一套管路完成，管路滤器可拆分、可扩展更多治疗模式
3.22 | 报警及安全指示 | 具备声、光提示功能：设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.23 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件情况
*4 | 配置需求（单台套） | 主机 1台，防尘罩1个
5 | 配套试剂耗材 | 年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | *配套医用 耗材（试剂）需求 | □无配套耗材 □ 开放耗材 *☑ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 血液净化装置 |  | 设备项目编号： 2022-05YL-007 | 数量：2台/套
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
（人份/台）
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
若填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 血液净化的体外循环管路 | 管路 | 200
2 | 血液净化用回路 | 管路 | 200
4
5
6
7
8
二、今后可选择开展或使用项目
1
2
3
说明：
1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。
2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。
3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。