## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 用于清洗、消毒胃肠镜、十二指肠镜管镜及超声胃镜等软式内镜
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证、FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 尺寸：宽×深×高 | ≤95cm×55cm×120cm
*3.2 | 异步双盆 | 异步洗消两条内镜
*3.3 | 程序设定 | ≥9种清洗消毒程序
·3.4 | 双层防护盖 | 具备防护消毒剂气体外泄的双层防护盖
3.5 | 软式内镜清洗功能 | 兼容各种品牌的软式内镜
·3.6 | 超声内镜清洗功能 | 可清洗各品牌超声内镜、TEE探头
3.7 | 洗消记录打印功能 | 具备
3.8 | 测漏保护 | 具备智能测漏保护功能
3.9 | 清洗剂稀释比例 | 具备
3.1 | 酒精风干功能 | 具备
3.11 | 自身消毒程序 | 具备
·3.12 | 控制面板 | 数字键盘操作系统
·3.13 | 消毒液储液槽 | ≥2个
·3.14 | 消毒剂 | 种类开放，可使用卫生部批准的过氧乙酸、邻苯二甲醛等高水平消毒剂。
3.15 | 报警及安全指标 | 清洗剂储液量不足自动报警、酒精储液量不足自动报警、消毒液储量不足自动报警、测漏不合格自动报警、盖子未关闭自动报警
3.16 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件
*4 | 配置需求（单台套） | 主机 1台、辅助配件（测漏接头、洗消接头、消毒液储液槽、漂浮盖）各2套、外置水过滤器 1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □无配套耗材 ☑开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。