| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 腔镜双极电切工作站 | 项目编号（或预算编号） | 总数量（台/套）: 1台 | 预算单价（万元）: 40 | 预算总金额（万元）: 40 |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注 |  |
| *1 | 基本要求 | 用于妇产科微创手术中对组织的止血或切割 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CFDA认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| ·3.1 | 输出模式 | 至少包含5种等离子电切模式，4种等离子电凝模式 |  |  |  |  |
| ·3.2 | 等离子电切模式最大输出功率 | ≥200W，连续可调 |  |  |  |  |
| ·3.3 | 等离子电凝模式最大输出功率 | ≥120W，连续可调 |  |  |  |  |
| ·3.4 | 工作频率 | ≥300KHz |  |  |  |  |
| ·3.5 | 屏幕 | 触摸屏，彩色液晶,尺寸≥7寸 |  |  |  |  |
| 3.6 | 内窥镜自动保护功能 | 具备 |  |  |  |  |
| ·3.7 | 电极插入自动识别功能 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.8 | 开机自检功能 | 具备 |  |  |  |  |
| ·3.9 | 生理盐水环境 | 生理盐水环境下具备等离子电切和电凝功能 |  |  |  |  |
| ·3.10 | 快速清刀功能 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.11 | 工作站配内窥镜种类 |  |  |  |  |  |
| 3.11.1 | 内窥镜角度 | 25° |  |  |  |  |
| 3.11.2 | 内窥镜长度 | 310mm |  |  |  |  |
| 3.11.3 | 内窥镜直径 | 4mm |  |  |  |  |
| 3.11.4 | 内窥镜外鞘 | 26Fr、带进出水开关 |  |  |  |  |
| 3.11.5 | 内窥镜内鞘 | 24Fr、可360°旋转 |  |  |  |  |
| 3.11.6 | 闭孔器 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.11.7 | 工作手柄 | 被动式 |  |  |  |  |
| *3.12 | 电气安全等级 | CF型 |  |  |  |  |
| 4 | 报警及安全指标 | 厂家自报 |  |  |  |  |
| 5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况 |  |  |  |  |
| 6 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| *6.1 | 保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |  |
| 6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |  |
| 6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |  |
| ·6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件 |
| ·6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |  |
| 6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |  |
| 6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |  |
| 6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） |  |  |  |  |
| 6.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |