## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 视力筛查仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于检测6个月以上婴幼儿、学龄前儿童、儿童近视、远视、散光、斜视、弱视和屈光参差的筛查
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 测量方式 | 快速、全自动测试，双眼同时测量，对儿童配合度要求低
3.2 | 筛查内容 | 屈光筛查（近视、远视、斜视、散光、屈光参差）、眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力
·3.3 | 等效球镜
3.3.1 | 度数测量范围 | -7.50D至+7.50D，测量步长≤0.25D
3.3.2 | 球镜精准度 | -3.50D到3.50D（误差±0.50D），-7.50D到-3.50D范围（误差±1.00D），3.50D到7.50D（误差±1.00D）
3.4 | 柱镜
3.4.1 | 度数测量范围 | -3.00D到+3.00D，测量步长≤0.25D
3.4.2 | 柱镜精准度 | -1.50D到1.50D（误差±0.50D），-3.00D到-1.50D（误差±1.00D），1.50D到3.00D（误差±1.00D)
3.5 | 轴位测量范围 | 1°-180°，测量步长≤1°，精准度±10°以内（对于柱面值≥0.5D）
3.6 | 直径测量范围 | 4.0mm-9.0mm，测量步长≤0.1mm，精准度±0.4mm以内
3.7 | 瞳距测量范围 | 测量范围35mm -80mm，测量步长≤1mm 递增，精准度±1.5mm以内
·3.8 | 斜视测量 | 鼻、颚方向范围 0°～ 20°（精确度±5°），上、下方向范围：0°～20°（精确度±5°）
4 | 配置需求 | 主机1台，锂电池，电源适配器，打印机，背包及其它附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。