## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动血细胞分离机 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 225
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于成分血采集，收集血小板、红细胞和血浆等
*2 | 资质认证 | 具备NMPA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 机器性能 | 实现连续式离心分离方式
·3.2 | 工作方式 | 单针采集，无需盐水预冲
3.3 | 采集模式 | 单双份采集
·3.4 | 采集效率 | 单份采集模式：采集时间≤60min，可采集PLT=2.5×1011/袋， 双份采集模式：采集时间≤60min，可采集PLT=5.0×1011/袋，
·3.5 | 离体全血血量 | ≤200ml
·3.6 | 白细胞去除 | 采用非过滤方式自动去除白细胞，避免血小板激化
·3.7 | 血小板采集及保存 | 采集后即得到成品，无需混血浆并震荡解聚过程，采集的血小板可在22±2℃下保存5-7天。
3.8 | 残余白细胞含量 | ≤1×106个/袋
3.9 | 残余红细胞含量 | ≤0.03×109个/袋
*3.1 | 安全模式 | 1.具有采血、回输压力及离心机压力报警装置； 2.具有抗凝剂动态流速流量监测及报警装置； 3.具有自动监测采集管路中空气并报警提示的功能； 4.具有红细胞探测器避免冲红发生
3.11 | 屏幕显示 | 彩色触摸屏屏幕，中文界面
·3.12 | 屏幕大小 | 显示屏幕≥10英寸
3.13 | 打印 | 具备打印功能：导出数据或连接电脑即可直接连接打印机打印监测结果
3.14 | 内置视频演示 | 内置视频操作演示指南
3.15 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求（单台配置） | 全自动血细胞分离机主机1台及相关附件
*5 | 配套医用耗材
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 否
5.2 | 封闭配套施加耗材品规/价格 | 如有一次性使用封闭医用耗材，厂家自报品规/价格
6 | 联网功能要求 | 设备在外接硬件支持下可实现数据管理数据联网和报告打印功能
*7 | 售后条款
7.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
7.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
7.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
7.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
7.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
7.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
7.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
7.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材试剂表
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 全自动血细胞分离机 |  | 总数量 （台/套） | 5
项目编号（或预算编号） |  |  | 2022-JQ06-W1004(02)
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
（人份/台）
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
1 | 机采血小板 | 机采血小板 | 1500
二、今后可选择开展或使用项目
1
2
3
4
说明：
1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。
2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。
3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。