## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 移动CT影像体检车 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 498
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于常规全身临床CT检查
*2 | 资质要求 | 具备CFDA（NMPA）认证，投标厂商同品牌CT产品参加军队集采，在战区级医院或军队教学医院有过中标经历
3 | 技术和性能参数
3.1 | 机架系统
3.1.1 | 机架孔径 | ≥70cm
3.1.2 | 机架倾角 | ≥±30°
3.1.3 | 机架遥控功能 | 具备
3.2 | X线球管
*3.2.1 | 球管阳级热容量 | ≥7MHU
·3.2.2 | 球管散热率 | ≥500kHU/min
·3.2.3 | 球管焦点
3.2.3.1 | 小焦点 | ≤1.0×0.9mm2
3.2.3.2 | 大焦点 | ≤1.2×1.4mm2
3.2.4 | 球管焦点到等中心点距离 | ≤55cm
3.3 | 高压发生器
*3.3.1 | 最大功率 | ≥50kW
3.3.2 | 最高输出管电流 | ≥240mA
3.3.3 | 最低输出管电流 | ≤10mA
3.3.4 | 最高输出管电压 | ≥135kV
3.3.5 | 连续扫描时间 | ≥120s
3.4 | 探测器
3.4.1 | 探测器材质 | 稀土陶瓷
*3.4.2 | 探测器排数 | ≥40排
·3.4.3 | 扫描层数(360°) | ≥64层
*3.4.5 | 探测器覆盖宽度 | ≥38mm
3.4.6 | 采样率 | ≥4640views/圈
3.5 | 扫描参数
*3.5.1 | 最短扫描时间(360°) | ≤0.4s
3.5.2 | 最大螺距 | ≥1.5
3.5.3 | 最薄扫描层厚 | ≤0.625mm
3.5.4 | SFOV | ≥50cm
·3.5.5 | 重建速度 | ≥40幅/秒
3.5.6 | 重建矩阵 | ≥512×512
3.5.7 | 最薄重建层厚 | ≤0.625mm
3.5.8 | RFOV | ≥50cm
3.6 | 扫描床
3.6.1 | 最大扫描范围 | ≥1600mm
3.6.2 | 最大载重量 | ≥200kg
3.6.3 | 检查床可扫描水平范围 | ≥1600mm
3.6.4 | 检查床水平移动最大速度 | ≥200mm/sec
3.6.5 | 垂直移动范围 | 包含500-850mm范围
3.6.6 | 垂直移动速度 | ≥15mm/s
3.6.7 | 提供基于人工智能的自动摆位、辅助扫描系统 | 具备
3.7 | 分辨率
·3.7.1 | 空间分辨率(标准模式下) | ≥18 lp/cm @MTF 0%或≥12 lp/cm @MTF 50%
3.7.2 | CT值显示范围上限 | ≥30000 HU或具备专用除金属伪影软件（免费定期升级）
3.7.3 | 时间分辨率 | ≤300ms
3.7.4 | 低剂量技术 | 具备
3.8 | 主机功能
3.8.1 | MPR，MIP | 具备
3.8.2 | SSD，CTE，CTA | 具备
3.8.3 | VR | 具备
3.8.4 | 造影剂自动跟踪扫描软件 | 具备
*3.8.5 | 去金属伪影技术软件 | 具备，要求各厂家提供专业去金属伪影技术，GE必须提供Smart MAR、飞利浦必须提供O-MAR、西门子必须提供iMAR、联影必须提供MAC、佳能必须提供SEMAR、东软必须提供MAR
3.8.6 | 肺通气功能自动分析软件 | 具备
3.8.7 | 智能呼吸导航系统 | 具备
3.8.8 | 直接浏览器 | 具备
3.8.9 | 直接三维重建功能 | 具备
3.8.10 | 多期相VR图像融合 | 具备(可将肝动脉、门静脉、肝静脉VR图像融合，显示肝血供)
3.9 | 低剂量肺扫描技术 | 具备
3.1 | 肺结节分析软件
3.10.1 | 自动结节识别并标记 | 具备
3.10.2 | 自动识别所有结节类型 | 具备
3.10.3 | 病灶的定量分析，定性提示 | 具备
3.10.4 | 自动不同时期对比分析 | 具备
3.11 | 结肠造影软件 | 具备
3.12 | CTE | 具备
3.13 | 三维透明显示 | 具备
3.14 | 结肠病变分析软件 | 具备
3.15 | 结肠180度平铺（CT仿真结肠镜软件） | 具备
3.16 | 自动去小肠功能 | 具备
3.17 | 单键去骨技术 | 具备
*3.18 | 高端低剂量迭代技术 | 具备，厂家自报
3.19 | 主控计算机系统
3.19.1 | 主机性能 | ≥64位、≥8核、内存≥16GB/台与工作站传输网卡≥100M，操作系统LINUX或WINDOWS，硬盘总容量≥1TB
3.19.2 | 512×512矩阵非压缩影像存储量 | ≥40万幅
3.19.3 | 监视器 | ≥19"LCD高分辨率液晶彩显，2台
3.19.4 | 接口 | 具备激光相机接口（DICOM 3.0)、高压注射器接口
3.2 | 操作室专用椅和操作台 | 2套
*3.21 | 图像处理工作站 | 具备原厂最新型号工作站
3.22 | 5G扫描协议云端共享平台 | 具备
*3.23 | 承载车型 | 客车，具备扩展仓
*3.24 | 车辆要求 | 整车制造符合国家相关标准
*3.25 | 医患独立通道 | 具备
*3.26 | 防护配置
3.26.1 | 扫描间 | ≥4mmPb
3.26.2 | 操作间 | 受照墙面≥4mmPb
3.27 | 内部照明配置 | 具备，符合CT检查室照明要求
3.28 | 内部取电配置 | 具备舱内供电线路和控制单元
3.29 | 其他配置
·3.29.1 | 新风系统 | 具备
*3.29.2 | 空调系统 | 保证舱内温度保持在（18-28）℃
3.29.3 | 除湿机 | 具备，满足温湿度
3.29.4 | 紫外线杀菌灯 | 具备，满足CT室感控要求
3.29.5 | 生物污染安全装置 | 具备防止舱内排放空气对周围环境污染
3.29.6 | 彩色激光打印机 | 1台，可与主机连接，产生图像、文字、报告
3.29.7 | 干式医用相机 | 具备，兼容柯达或富士或agfa胶片
3.29.8 | 稳压电源 | 配备
·3.29.9 | 心电门控装置 | 配备
3.29.10 | 医学影像光盘刻录系统 | 配备
*3.30 | 功能软件 | 支持免费升级至最高版本
3.31 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.32 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 物联网支持功能 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息
*5 | 安装要求 | 厂家负责舱体和设备的安装和调试，在保修期内免费保证装备移动后的校准和正常使用
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。