## 医疗设备技术需求确认表
附件4
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 切片机 |  | 总数量（台/套） | 7 | 预算总金额（万元） | 84
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于病理制片的半自动或全自动石蜡切片机
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 样品最大水平行程 | ≥30mm
3.2 | 样品最大垂直行程 | ≥70mm
3.3 | 切片厚度范围 | （1-100）µ m
3.4 | 修片厚度范围 | （1-600）µ m
3.5 | 样品回缩功能 | （5-100）μm；可关闭
·3.6 | 电动粗进 | 具备电动粗进功能≥2档，包含20μm/点动、1000μm/s
·3.7 | 小手轮 | 机器侧方的小手轮可换向：小手轮顺时针转动夹头前进/逆时针夹头后退，或者顺时针后退/逆时针前进
3.8 | 移动 | 具备可折叠把手，方便移动位置
3.9 | 安全锁定功能 | 大手轮可最高点锁定和任意位置锁定
3.1 | 样品角度可调整范围 | 有零位显示，水平方向：≥±8°垂直方向：≥±8°
·3.11 | 标本钳 | 夹头和角度调节装置之间，有一个带燕尾滑块的快装装置，方便快速更换或拆卸夹头
3.12 | 大手轮配重 | 铅块配重
·3.13 | 注油功能 | 具备自动定时注油系统
3.14 | 辅助修片功能 | 可以通过控制面板辅助修片，也可以通过小手轮辅助修片
·3.15 | 休眠/唤醒功能 | 设备一段时间无操作自动休眠，可通过控制面板任意键或转轮唤醒
3.16 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.17 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求 |  |  |  | （合包参数需标注不同科室的模块及附件的分配）
4.1 | 硬件 | 主机一台（包含大手轮、刀架、废屑槽）
5 | 配套医用试剂耗材 | 设备必须配套一次性使用医用试剂耗材时填写以下条款
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 是
5.2 | 封闭配套施加耗材品规/价格
6 | 物联网支持功能 |  |  |  |  | 生命支持类设备、手术类设备、影像设备及实验室设备
6.1 | 联网功能要求 | 设备具有联网功能，通过一定的接口形式和数据格式将设备运行状态、关键系统参数、日志信息、体征、波形等信息传送给其他系统或平台, 监护设备需满足HL7协议，影像设备需满足DICOM协议
6.2 | 接口和数据协议要求 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题
6.3 | 大设备物联网要求 | 大型影像类设备提供原始日志信息上传和日志解释及结构化、标准化功能，按照院方要求将原始日志信息和结构化日志信息传送到医院物联网平台
7 | 安装要求 | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
*8 | 售后条款
8.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
8.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
8.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
8.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
8.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
8.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
8.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
8.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*9 | 市场占有率 | 提供三年内的三甲医院的中标通知书或者采购合同
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。