## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 定量荧光PCR扩增仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要用于绝对定量、mRNA基因表达差异，单核苷酸多态性（SNP）基因分型检测，Non- coding RNA和microRNA分析，基因拷贝数（CNV）分析，DNA稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，基于荧光定量PCR仪的蛋白表达和蛋白相互作用分析等。
*2 | 资质认证 | CFDA,FDA或CE
3 | 技术和性能参数
3.1 | 热循环系统： | 珀耳帖效应半导体控温系统
*3.2 | 通道数： | ≥4色激发光通道和4色检测光通道，
·3.3 | 云服务平台： | 具有国内云计算平台，可以云端分析数据
3.4 | 反应体积： | 96孔0.1ml模块型号：10-30μL；96孔0.2 ml模块型号：10-100μL；
·3.5 | 温控模块最高升温速率： | ≥6.2°C/秒
·3.6 | 温控范围： | 4°C–99.9°C
3.7 | 高分辨熔解曲线分辨率： | 小至 0.04°C
·3.8 | 光学系统： | 所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差
·3.9 | 支持的荧光染料： | FAM，SYBR Green，VIC，JOE，TET，HEX，ABY，TAMRA，NED，Cy3，JUN，ROX，Texas Red
3.10 | 有防系统误差方法可供用户选择： | ROX内参比荧光校正加样误差和管间差异；可检测体系是否蒸发；同时软件可支持无参比荧光设置
3.11 | 内置触摸屏电脑： | ≥8英寸触摸板并可查看实时荧光定量PCR实验
·3.12 | 精确数码温控模块 | 支持≥3个独立的精确数码温控区域
·3.13 | 反应运行时间 | 小于等于32分钟
3.14 | 样品升降温时间 | ≥3.65℃/秒
3.15 | 激发光源： | 高亮度白光半导体光源（寿命大于5年），LED灯
3.16 | 程序运行： | 支持手动暂停pause功能
3.17 | 分辨率 | 在单重反应中可区分1.5倍拷贝数差异
3.18 | 自带存储 | 10GB,(相当于2000-2500运行文件）
3.19 | 电路标准证书 | IEC,CE
3.2 | 光学激发检测范围 | 96孔模块：450-680nm/500-730nm
·3.21 | 蛋白表达分析软件 | 具备荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件
·3.22 | 蛋白迁移率软件 | 具备荧光定量PCR的蛋白与蛋白，蛋白已配体相互作用分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门的蛋白溶解曲线分析软件
3.23 | 光学激发检测范围 | 基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂
·3.24 | 基因拷贝数分析功能 | 基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件
3.25 | 引物设计软件 | 原厂的探针及引物设计软件，可用于PCR引物、巢式PCR、多重PCR引物、RT-PCR引物和Taqman探针的设计和自动测试
3.26 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 1.实时荧光定量PCR仪主机（带电脑）1台； 2.安装试剂盒 1个 3.taqman 蛋白迁移率软件及配套试剂 1套 4，3KVA稳压电源
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
5.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能，能够通过有限或者无限的方式联网，数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息。
5.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收，并配合院方解决设备联网相关问题。
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 √ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套试剂需求表
医疗设备配套试剂需求表
需求单位 |  |  | 联系人：
设备名称 | 实时荧光定量PCR仪 |  | 设备项目编号： | 数量：1台
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
若填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 新冠核酸病毒绝对定量 | COVID | 400000
2 | 流感病毒定量 | H1N5 | 150000
3 | 乙肝病毒定量 | HBV | 200000
4 | HER2基因突变检测 | HER2 | 10000
说明： 使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的3年使用量。