## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血管超声机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要用于临床可视下引导置入PICC导管及深静脉导管，可置管前评估血管，可引导穿刺，置管时通过心电监测，可判断导管尖端位置，置管后随诊。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机需求
3.1.1 | 电源 | 220V±10%，50Hz
*3.1.2 | 显示屏 | ≥12英寸，全贴合技术，（屏幕不反光），触摸屏
3.1.3 | 整机重量 | ≤7KG
·3.1.4 | 硬盘容量 | ≥64GB
3.1.5 | 原装台车 | 配备原装台车，有储物装置、推行方便，高度可调
3.2 | 多普勒超声
*3.2.1 | 成像模式 | 具备黑白超声模式、彩色多普勒超声模式
3.2.2 | 回放功能 | 可手动/自动回放
3.2.3 | 图像冻结 | 具备超声图像冻结，保存，可打印
3.2.4 | 测量功能 | 可测量周长、面积、距离
3.2.5 | 置管导管示意图 | 可显示导管尺寸及比值
3.3 | 探头需求
3.3.1 | 探头类型 | 线阵探头
*3.3.2 | 超声频率 | ≥12MHz
3.3.3 | 变频范围 | ≥3档
3.3.4 | 最大扫描深度 | ≥5cm
·3.3.5 | 探头按键功能 | 具有按钮快捷键，功能包含冻结、深度调节、增益调节、心电模式切换
3.3.6 | 探头防水 | IPX7防水
3.4 | 心电参数
*3.4.1 | 心电导联模式 | ≥3导联
·3.4.2 | ECG功能 | 可冻结、记录、观察心电图变化对比，实现导管尖端定位功能
·3.4.3 | 心电图分析功能 | 具备心电智能分析系统、可图像显示和文字提示导管尖端位置
3.5 | 报警及安全指标 | 具备声音提示报警或显示报警
3.6 | 设备不良事件情况 | 设备近三年无不良事件
*4 | 配置需求 | 主机1台、电源线1根、线阵探头1个、心电导联线1套、原装台车1架、转运储物箱1个、合格证1个、说明书1份
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 R开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。