## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 新生儿心电监护仪 |  | 总数量（台/套） | 20 | 预算总金额40（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于成人、新生儿、小儿的床边监护，满足临床中的使用需求
*2 | 资质认证 | CFDA认证、CE和FDA认证。
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 显示屏 | ≥8英寸彩色显示触摸屏
3.2 | 可监测参数 | 心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、体温
3.3 | 心电监测
3.3.1 | 心率测量范围 | （15-350）次/分钟，最大误差±（示值的5%+1）次/分钟
·3.4 | 血氧饱和度监测 | （70-100）%，最大误差±3%
3.5 | 脉搏监测 | （20-254）次/分钟，最大误差±（示值的5%+1）次/分钟
3.6 | 无创血压监测
·3.6.1 | 测量模式 | 手动、自动、连续模式和整点4种测量模式，并提供24小时血压统计结果
3.6.2 | 静态压力测量范围 | （0-300mmHg）,最大误差±3mmHg
3.6.3 | 过压保护 | 具备成人、儿童分段过压保护功能
·3.6.4 | 自动测量周期 | 自动测量周期范围（1-480）分钟,并提供24小时血压统计结果
3.7 | 呼吸监测
3.7.1 | 呼吸频率范围 | 监测范围(0-150)次/分钟，最大误差±2次/分钟
3.7.2 | 报警 | 具备呼吸暂停报警功能
3.8 | 体温 | (0-50)℃，最大误差±0.1℃
·3.9 | 窒息唤醒功能 | 具备新生儿窒息唤醒功能
·3.10 | 氧浓度监测功能 | 具备
·3.11 | 报警及安全指标 | 1、监护仪具有声光报警，报警分高中低三级，报警音量可调节； 2、监护仪具有上下限报警，窒息报警； 3、双报警灯设计，生理、技术报警灯分开显示，方便判断报警类型
*4 | 配置要求
4.1 | 内置打印机 | ≥1套
4.2 | 新生儿心电导联线 | ≥1套
4.3 | 新生儿血氧指夹 | ≥1套
4.4 | 新生儿袖带 | ≥1套
4.5 | 新生儿温度探头 | ≥1套
5 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。