## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 动脉硬化检测装置 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 38
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于动脉硬化动脉粥样硬化等心血管相关疾病的早期筛查，可用于高血压的相关辅助检查，可实现标准化数据传输
2 | 资质认证
*2.1 | 资质认证 | 具备CFDA认证
2.2 | 资质认证 | 具备CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示屏 | ≥10寸中文彩色触摸液晶显示屏
3.2 | 图形及画面显示 | 可显示心电图和心音图及四肢脉搏波波形图
3.3 | 血管硬化指数检测功能 | 具备
3.4 | ABI踝臂指数测量功能 | 具备
3.5 | AI反射波增强指数功能 | 具备
·3.6 | 其它等附加功能 | ECG(心电)、PCG(心音)、收缩压、舒张压、平均压、PVR、STI、HR、PEP、ET、ET/PEP
3.7 | 脉波形信息的定量化参数 | MAP%、UT
3.8 | 搏动变化图 | 具备
3.9 | 曲线图及判断血管自主神经功能 | R-R间隔检查 R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、对比曲线图，趋势曲线图，判断心血管自主神经功能
3.10 | 四肢同步检测功能 | 同一心动周期内能够四肢同步测量ABI、baPWV和血压等参数
·3.11 | 双袖带及双传感器 | 具备
3.12 | 心脏评估功能 | 具备
·3.13 | 滤波技术 | 具备
·3.14 | 心脏起搏器功能 | 具备
·3.15 | 工作站 | 可升级智慧化血压健康管理平台，实现检查数据自动接入，检测完成后自动出具综合检查报告
3.16 | pwv曲线显示 | 可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线
3.17 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 设备主机1台，台车1台，相应传感器或导联线1套，专用软件1套，激光打印机1台等其它标配附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*8.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。