## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 无创心输出量测量仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于临床对病人的心排量常规检查及运动心排量评估
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | CE认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 监测参数 | HR:心率，SV:心收缩量，CO:心输出量，CI:心脏指数，CTI:心收缩指数，VET:瓣膜射血时间，EF:射血分数，EDV:舒张末期容量，SVRi:外周血管阻力指数，SVR:外周血管阻力，LCWi:左心作功指数，TFI:胸液指数，EDFR:前负荷率，ECG:心电波形
·3.2 | 测量方法 | 心阻抗法、形态校正法
3.3 | 参数校正法 | 信号形态分析诊断
3.4 | 传感设备 | ≥6个电极片
3.5 | 主要评估方式 | 使用每博量估算公式、血流动力学分类模型
·3.6 | 系统可选监测方式 | 静态监测、运动监测
·3.7 | 电脑端监测软件 | 通过CFDA注册认证 |  |  |  | 提供证明文件
3.8 | 数据报告储存 | 可根据硬盘大小拓展
·3.9 | 运动监测方式 | 病人在跑步机或者踏车上监测病人的运动状态下的运动数据
·3.10 | 监测设备 | 无线遥测发射盒
·3.11 | 动态监测方式 | 可以让病人随身携带，监测24小时病人各种行为方式下的动态数据
3.12 | 测量频率 | 运动状态下测量参数采集 可在1-30秒内自由设定
·3.13 | 实时监测 | 运动状态下实时数据连续监测
3.14 | 排血量测量 | 系统能够设定排血量的正常值范围，通过图形直观判断病人属于高排血量或者低排血量
3.15 | 对比分析 | 同一个病人的前后数据可以在同一画面上进行叠加对比显示，以突出该病人通过锻炼或者药物使心排量得到提高或者下降
·3.16 | 运动心肺心电联合评估系统 | 具备
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 设备主机1套、无线遥测接收一套，台车工作站系统1套、打印机1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*6 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 开放耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。