## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 电生理工作站 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 99.6
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于心血管病电生理检查、射频消融治疗心律失常，包括室上速、室早、房扑、房颤，冠脉造影、PTCA、起搏等心脏介入手术
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示系统 | ≥2台24寸显示器
3.2 | 共模抑制比 | 体表共模抑制比≥95dB，心内共模抑制比≥95dB
·3.3 | 输入阻抗 | 体表输入阻抗≥10MΩ，心内输入阻抗≥10MΩ
3.4 | 心内放大器通道 | ≥64个通道（单/双极各64个通道可同时记录）
3.5 | 有创血压通道 | ≥4 道
·3.6 | 压力监测与调零 | 软件调零；测量范围：（-50～300）mmHg
3.7 | 心内接线功能 | 单个心内盒≥64个心内通道和接线孔，任意通道具备单极和双极的功能，并可以同步记录
3.8 | 恒定电流刺激功能 | 具备
3.9 | 电流刺激幅度 | （0.5-25）mA，范围可调
3.10 | 刺激步长 | -50至+50 ms，多档可调
3.11 | 信号记录 | 64道或以上心内电信号同步显示记录，多种颜色自主选择
3.12 | 高/低滤波功能 | 多档可选
3.13 | 传输方式 | 放大器和工作站的通讯方式采用光纤传输
3.14 | 升级功能 | 具备
3.15 | HOLTER功能 | 具备
3.16 | 形态匹配功能 | 具有体表心电图形态自动匹配功能，自动显示匹配百分比
3.17 | 心电记录 | 全程记录所有心跳的心电活动信息，可回顾到之前任意一跳进行编辑
3.18 | 软件窗口 | 软件的各个窗口可以进行灵活配置，自由组合，多屏切换，放大缩小
3.19 | 紧急起搏功能 | 具备一键紧急起搏设计
3.20 | 手术时间管理 | 具备正计时与倒计时记录提醒功能，为手术时间记录、术中给药、观察验证提供记录帮助
3.21 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.22 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台套） | 主机，移动式台车，光纤，放大器，24寸显示器≥2个，打印机，专用软件及其它配套附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*7 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 开放耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。