## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 经颅多普勒血流分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于颅内压增高和脑死亡检测、脑血流自动调节功能检测、在脑供血动脉狭窄或闭塞检测、侧支循环建立监测、血管手术中应用、脑血流微栓子监测、床旁微栓子监护、发泡实验操作、术中脑血流微栓子监测
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证和CE认证 | 具备
·2.2 | FDA认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机样式 | 一体式电脑主机，独立TCD硬件，支持外接显示器
·3.2 | 探头 | 同时支持1.6M（或2M）、4M探头
3.3 | FFT | 具有256、512、1024、2048
3.4 | 综合灵敏度 | 采用加衰减片方法测量，中心频率为1.6MHz探头的最大工作距离≥500mm
3.5 | 高通滤波 | 0Hz-800Hz，≥7档可调节
3.6 | 测量速度 | 探头校正角度为0、探测深度50mm的情况下测量速度不低于720cm/s
·3.7 | 自动标尺 | 根据血流速度的高低变化标尺可自动调节
3.8 | LP标识法 | 标识当前信号噪声处理状态
3.9 | 双通道八深度监测 | 具备
3.10 | M波速度分布功能 | 血管内动态变化模拟显示，直观观测血管内变化情况
3.11 | 遥控小键盘 | ≥30键
3.12 | 参数计算 | 实时最高频率包络，双向血流分析，自动/手动血流参数计算
3.13 | 指数 | 具有DMENA指数、lindegaard指数检测
·3.14 | 报告模式 | 支持WORD、PDF、XLS、JPG等报告格式
3.15 | 栓子监测系统 | 具备栓子图、声谱图、统计直方图等，可进行时间差测量并可手动添加栓子事件
3.16 | 智能发泡系统 | 自动计时、自动计数、自动去除伪差、智能语音操作，智能发泡结果分级
3.17 | 数据分析系统 | 同一病人、同一病种及流行病学统计分析，可生成曲线图、直方图、饼状图、均值偏差等，同时可EXCLE输出
3.18 | 长程监护系统 | 全程多参数记录曲线
3.19 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 主机1台，台车，打印机，键盘，鼠标，遥控小键盘，PW探头1把（2Mhz或1.6Mhz），CW探头1把（4MHz），1.6M监护探头1对，监护头架1个，专用软件一套及其它附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。