## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 温度感觉分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 定量温度感觉测定对小神经纤维功能障碍进行定量分析可测定感觉阈值如冷热刺激产生凉温感觉的阈值以及引起疼痛的阈值
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证和CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 检测类型 | 冷觉/热觉/热痛阈值
3.2 | 测试温度范围 | 20℃-50℃
3.3 | 温度下降速率 | 0.3℃/秒-1.0℃/秒
3.4 | 温度上升速率 | 0.3℃/秒-2.0℃/秒
3.5 | 温度调节精度 | 0.1℃
·3.6 | 传感器冷却方式 | 风冷
3.7 | 操作系统 | windows 7
3.8 | 测试模式 | 极限法（Limits）、水平法（Levels）、温度觉阈法（TSL ）、上升和保持法（R&H）、搜索法（Search）、组合法（Chain）
3.9 | 数据管理 | 包括正常参考值/统计分析，自动报告生成，病历管理
3.10 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 设备主机一台、温度传感器一套、检测软件一套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*6 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 开放耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。