## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 液阻抗阻锻炼器 |  | 总数量（台/套） | 1（套） | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 通过液体阻力、电磁阻力或风阻力的阻力方式来锻炼病人，主要训练肌群包括胸大肌、背阔肌、三角肌和斜方肌、股四头肌和腘绳肌等，所有硬件设备应均为同一品牌
2 | 技术和性能参数
2.1 | 液阻划水机
2.1.1 | 储罐 | 双储罐
2.1.2 | 显示器 | 具备无线连接功能，能显示每次重复动作的实时功率
·2.1.3 | 阻力调节 | 具备自动调节功能，同时提供≥10级可调流体阻力
2.1.4 | 运动组合 | 具备垂直划水-手臂及背部-半划-全划
2.2 | 液阻蹲式小腿锻炼机 | 同心的动力锻炼装置，具有流体阻力的深蹲机，双储罐，提供≥10级可调流体阻力，支持全身力量锻炼运动，使大部分主要的肌肉群集中在一个动作上，可做深蹲、过顶举，及过顶推拉等多个动作，在动作返回阶段没有阻力。
2.2.1 | 动力锻炼装置 | 具备同心连接
·2.2.2 | 流体阻力 | 具有流体阻力的深蹲机，提供≥10级可调流体阻力
2.2.3 | 储罐 | 双储罐
2.2.4 | 锻炼能力 | 支持全身力量锻炼运动，可做深蹲、过顶举，及过顶推拉等多个动作，在动作返回阶段没有阻力
2.3 | 液阻滑雪锻炼器
2.3.1 | 储罐 | 双储罐
2.3.2 | 显示器 | 具备无线连接功能，能显示每次重复动作的实时功率
·2.3.3 | 阻力调节 | 具备自动调节功能，同时提供≥10级可调流体阻力
·2.3.4 | 锻炼能力 | 核心肌群，三头肌和背阔肌，能同时锻炼上下肢
2.3.5 | 锻炼臂 | 支持十字交叉、斜拉及摇摆运动，瞬时捕获，无延迟或滑动；施加力量，感受阻力
2.4 | 液阻手脚复合锻炼机
·2.4.1 | 正反双向操作 | 具备
·2.4.2 | 调节阻力 | 调节阻力≥20级
2.4.3 | 表盘显示 | 时间、速度、路程、每分钟转数、每小时消耗卡路里数、瓦特数、级别及步速
2.4.4 | 两用脚踏、把手，倾斜式把手 | 具备
2.4.5 | 主臂可360度旋转 | 具备
·2.4.6 | 功能切换 | 具备卧式健身车/坐姿测功仪/站姿测功仪功能之间切换
2.4.7 | 身高调节 | 具备
2.5 | 自发电椭圆机
2.5.1 | 自发电磁控系统 | 具备，磁控轮≤10kg
2.5.2 | 表盘显示 | 具有时间、距离、阻力段数、转速、速度、卡路里、脉搏及瓦特显示等
·2.5.3 | 运动模式 | ≥12个运动模式
·2.5.4 | 踩踏方式 | 可正转踩踏及反转踩踏，有双向运动选择
·2.5.5 | 阻力级别 | 阻力级别≥18级
2.5.6 | 传动系统 | 两段式传动系统
*3 | 配置需求 | 液阻划水机1台、液阻蹲式小腿锻炼机1台、液阻滑雪锻炼器1台、液阻手脚复合锻炼机1台、自发电椭圆机1台及其它附件
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。