## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动核酸提取仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.5
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 配合相应核酸提取试剂应用于拭子类样本、血清、血浆、漱口液、胸水、腹水、脑脊液等多种类型的样本中，自动化实现临床样本的核酸提取、纯化与PCR 体系构建
*2 | 资质认证 | CFDA
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 方法学 | 磁珠法
3.2 | 磁珠回收率 | ≥95%
3.3 | 单次处理能力 | 1-96个/次
*3.3.1 | 处理时间 | 核酸提取与PCR体系构建加样时间最快20min完成96个样本制备；配套预装板提取试剂盒最快可在10min完成96个样本的提取；
3.4 | 移液性能 | 100ul~500uL
3.4.1 | 移液精度 | 1μl : CV≤±5%; 10μl: CV≤±1% 20μl: CV≤±0.8%
·3.5 | 核酸提取方式 | 振荡混合
·3.6 | 污染防控功能 | 具备
·3.7 | 移液通道 | ≥8；双道混合移液泵：单道枪模式，可实现试剂的分装，无需手工分装试剂到八连管；排枪模式，可实现核酸的快速加样，96个样本的核酸加样只需3-4min；
3.8 | 仪器扩展接口 | 标准USB，以太网口，可连接HIS、LIS等网络
3.9 | 程序管理 | 内置常用优化提取程序，可根据用户需求灵活增加、删除
3.1 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 设备主机、电源线、数据线、及其他附件
*5 | 配套封闭试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。