## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
制表时间：2022年8月2日
设备名称 | 高原方舱医院DR、车载CT升级改造(特诊影像器材) |  |  | 项目编号（或预算编号） | 2022-CYXX-Z06
总数量 （台/套） | 1套 | 预算单价 （万元） | 178.24 |  | 预算总金额（万元） | 178.24
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | *1、现有双立柱DR：平板探测器像素矩阵3072*3072；球管焦点0.6/1.2mm，阳极热容量不小于150kHU;高压发生器输出功率50kW；电压：3N～380/400V AC±10%；频率 50Hz/60Hz；额定功率：85kVA；环境温度：-20℃～55℃；大气压力：70kPa～106kPa；在海拔4000米以上高原某地区低温环境（温度-35℃下）环境导致DR检查参数达不到要求无法使用，为保证持续稳定输出，对适应外围温度的稳定性可靠性进行升级服务，满足正常启动运行检查及相关附件使用； *2、现有CT：机架孔径72cm，球管热容量5.0MHU,高压发生器功率50kW，32排固体稀土陶瓷探测器，轴位扫描成像64层；备用功率：70kW；常用功率：64kW，在海拔4000m高原某地区含氧量12.95%和低温环境（温度-35℃下）环境导致CT检查参数达不到要求无法使用，为保证持续稳定输出，对适应外围高海拔、低含氧量的稳定性可靠性进行升级改造服务，满足正常启动运行检查及相关附件使用； 3、供应商必须具有DR、CT维修经验并提供证明材料；
2 | 资质认证 |  | 符合《中国人民共和国政府采购法》第22条要求；
3 | 技术和性能参数
3.1 | 车载CT升级改造 |  | 满足车载CT在海拔4000米以上某地区、含氧量12.95%和温度-35℃高原条件下采用自供电系统运行的需求。
*3.1.1 |  |  | 1、升级发电机组以满足发电机在高原低温低氧条件下启动。升级备用功率由70kW提升为120kW，将常用功率由64kW提升为108kW，50Hz，400VAC以上，确保与原电源模块位置连接接口符合标准要求； 2、有源模块导体材料必须采用软、耐油和耐气候性，重型橡套、铜芯符合高原应用接口连接标准，接头要求选用航空插头，实现快速插接； 3、常用输出功率不低于55kW即启动CT能正常扫描检查。
3.1.2 | 电气特性升级 |  | 随车市电用电电缆采用铜芯符合高原应用长度和接口连接标准，导体材料符合GJB101A-97标准，电压380V。支持功率80kW，长度要求不小于100m；更换新柴油发电机组确保与原发电机位置连接接口符合标准要求，50Hz，400VAC以上。
3.1.3 | 对接5G CPE能力 |  | 具备
3.1.4 | HIS系统 、PACS系统连接功能 |  | 具备
3.1.5 | 升级空气系统 |  | 增加空气预热塞和加热系统
3.1.6 | 升级控制屏 |  | 控制屏和远程控制屏更换为低温控制屏(规格:-40℃至70℃)
3.2 | 方舱DR升级改造 |  | 满足方舱DR在海拔4000米以上某地区、含氧量12.95%和温度-35℃高原条件下运行的需求。
3.2.1 | 方舱DR温度控制功能 |  | *3.2.1.1加装3台加温设备； ●3.2.1.2每台功率不低于2kW，实现扫风自动控温；开机设备温度维持在15℃~30℃运行检查的条件达到正常范围及相关附件使用。
●3.2.2 | 方舱DR保温系统 |  | 顶部岩棉材料厚度不低于80mm；侧壁岩棉材料厚度不低于50mm；底部发泡材料厚度不低于50mm。
3.2.3 | 低温提醒及报警功能 |  | *3.2.3.1加装2台温度检测仪器；●3.2.3.2低温≤-20℃或者高温≥55℃，设备提醒报警。
3.2.4 | 对接5G CPE能力 |  | 具备
3.2.5 | HIS系统 、PACS系统连接功能 |  | 具备
*4 | 配置需求 |  | 1、车载CT：发电机组1套；排气系统1套；静音罩1套；远程控制面板1套；加热系统（空气预热塞、驻车加热器)共2套； 2、方舱DR：温控系统1套；高压气压系统1套；
5 | 售后条款 |  | 1、保修期内免费升级和软件维护； 2、保修期外原软件维护仅收工时费，系统建设、使用、运维等过程中遇到问题时，供应商必须提供相应的技术支持与帮助； 3、供应商应具有方舱DR、车载CT升级与改造的技术人员，具备一年以上维修经验。 4、保养服务：一年一次影像设备质量检查、安全检查、运行状态检查、除尘、保养、更换易损耗件和校准等，向院方提供书面保养报告及质量评估报告。
*5.1 | 原厂保修年限 |  | 质保期：1年。
5.2 | 零配件保证供应时长 |  | 供应商确保备件供应能力，对所需备件有全新、合法、合格来源证明，可通过正常物流条件按用户要求足量配送到高原部署场地。
●5.3 | 维修响应时间 |  | 日常技术支持：可提供高原某地区全年365天7×24小时电话支持，电话报修响应时间：≤1小时，远程网络和必要的现场服务等技术支持服务，对于系统故障，要求提供快速响应机制，满足医院业务连续性要求。正常情况下：维修到达现场时间≤5个工作日。
5.4 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供计算方法及价格。
5.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护，包括提供更换零配件和远程技术指导服务。
5.6 | 专用工具、资料及其它 |  | 1、供应商提供专业工具、仪器； 2、各类文档必须符合国家相关标准规范； 3、供应商中标后，不得将项目进行分包； 4、DR、CT的保密范围要求：投标方保证未得到医院同意的情况下不得向第三方泄露展示图纸、技术文件、医院数据、信息等资料，乃至销售，否则供应商将承担由此产生的一切后果。
5.7 | 培训 |  | 供应商必须承诺在项目运行前，向医院相关业务科室提供培训：每人的培训时长不低于2日；供应商必须对所有产品的全部免费培训，培训包括技术人员培训、业务系统培训。培训并保留过程文档记录，以便系统使用者学习查看(不含发电机组)。
5.8 | 交货期 |  | 现场改造工期：签订合同后3月内完成项目改造及系统优化升级（特殊情况下：双方协商工期）。
6 | 验收与考核办法 |  | 1．服务供应商按进度向甲方提报服务情况，邀请甲方参加阶段例会，并根据项目验收需要组织第三方测评，解决改造工作范围内各项问题，确保整改、升级、优化安全按方案要求顺利完成； 2．具备验收条件后，甲方组织专家进行现场测试、评审与功能验收；
7 | 付款方式 |  | 首付款10%，验收通过后15个工作日内付款85%，验收合格满1年后，支付尾款（尾款不得超过合同金额的5%）。
备注： 1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“●”号的技术指标为重要指标。 3.所有商务要求均为实质性响应条款，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 4..加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 供应商须提供相关技术指标证明材料予以佐证（证明材料不限于资质证书、业绩案例、响应承诺，以及产品规格表、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料支持的产品彩页、技术白皮书、厂家出具的技术证明文件、实物照片、软件功能截图等）。