## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 经颅多普勒血流分析系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
*1 | 基本要求 | 应用超声多普勒技术检测颅底血流动力学和血流生理学等
*2 | 资质认证 | 同时具备CFDA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 探头
3.1.1 | 2MHz探头 | 具备
3.1.2 | 4MHz探头(CW/PW) | 具备,连续波和脉冲波可切换
3.1.3 | 其他可选配升级独立探头 | 1MHz、8MHz和16MHz探头
3.1.4 | 探头接口 | 探头接口≥4个，且每个接口均可接2MHz、4MHz、8MHz、1MHz探头
3.2 | 单通道门深 | ≥8000
*3.3 | 最高输出能量 | 2MHz和4MHz手持探头的能量应≥720mw/cm2
3.4 | 最低输出能力 | ≥10mw/cm2
3.5 | PW最大测速 | ≥1200cm/s
3.6 | 脉冲多普勒最大探测深度
3.6.1 | 2MHz探头 | ≥150mm
3.6.2 | 4MHz探头 | ≥85mm
3.7 | 脉冲多普勒采标容积 | 支持1-20mm范围内连续设定
3.8 | 软件功能
3.8.1 | 脑血管计算参数 | 具备峰值速度（Vmax），平均速度（Vmean），舒张末速度（Vmin），收缩舒张比（S/D），阻力指数（RI），脉动指数（PI），心率（HR），脑血流调节指数（Mx）
3.8.2 | 检查界面自定义设置M模 | 在检查界面应可以直接调整M模范围
3.8.3 | IWM血红细胞数量评估 | 至少包含IWMmax、IWMmean和IWMmin 参数
3.8.4 | 踝肱指数测量软件 | 辅助外周血管疾病筛查、诊断
3.8.5 | 发泡试验 | 具备
3.8.6 | 栓子监测 | 具备
3.8.7 | 术中监测 | 具备
3.8.8 | NMA | 具备
3.9 | 数据多设备分析 | 软件可以在多台（数量没有限制）电脑安装，病例可以在任一安装软件的电脑中读取、分析，便于数据传递、分析及科研
3.10 | 外周血管报告软件 | 可用于外周血管的血流检测及报告
·3.11 | 镰状细胞贫血软件 | 针对镰状细胞贫血专门测试流程及报告
3.12 | 血管痉挛评估软件 | 具备
·3.13 | 脑死亡测量软件 | 辅助脑循环停止诊断，自动DFI指数计算
·3.14 | 深度调节步长 | 具备1mm、2mm、3mm、4mm、5mm五档步长可调
·3.15 | 最高流速自动标记 | 具备自动标记同名动脉中最高流速图谱
3.16 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 多普勒主机 | ≥1个
4.1.1 | 显示器 | ≥1个
4.1.2 | 彩色打印机 | ≥1台
4.1.3 | 仪器车 | ≥1台
4.1.4 | 图文报告工作站 | 具备
4.1.5 | 4MHz探头（CW/PW） |  |  | ≥1把
4.1.7 | 2MHz监护探头 |  |  | ≥2把
4.1.8 | 监测头架 |  |  | ≥1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。