## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 无创颅内压监测仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 49万元
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于由脑外伤、中风等疾病引起的颅内压增高的颅内压值检测及对心衰、休克等病人的血流动力学检测。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 颅内压测量方法 | 同时具备闪光视觉诱发电位和血流动力学两种方法无创检测颅内压
3.2 | 颅内压测量范围 | ≥(70-1200)mmH2O
3.3 | 颅内压测量
·3.3.1 | 光刺激闪烁频率 | （0-2）Hz内≥4种可选频率
3.3.2 | 光刺激脉冲宽度 | 1000ms内≥10种档位可调
·3.3.3 | 光刺激闪烁次数 | ≥20种可选脉冲次数
3.3.4 | 眼罩光刺激输出 | ≤1mW/cm2或≤25000cd/m2，可调
3.4 | 心电检测
3.4.1 | 放大器增益 | ≥1000倍
3.4.2 | 带宽 | （0-40）Hz
3.4.3 | 内部噪声 | ≤80μVpp
3.4.4 | 共模抑制比 | ≥100dB
·3.4.5 | 心率测量范围 | ≥（30-180）bpm,误差±2bpm
·3.4.6 | 血液动力学模块 | 具有血液动力学分析功能，提供医疗器械质量检验中心出具的检验报告
3.5 | 生物阻抗检测
3.5.1 | 恒流源输出频率 | （40-50）kHz
·3.5.2 | 恒流源输出电流 | Ipp≤6mA
3.5.3 | 恒流源输出阻抗 | ≥6KΩ
3.5.4 | 输入阻抗 | ≥140KΩ
·3.6 | 心功能指标检测 | 心输出量（CO），搏出量(SV)，左室射血时间LVET等心功能指标同步显示
3.7 | 其他功能 | 1.脑灌注压同步显示、血流动力学参数和心功能参数同步显示 2.血液动力学信号及心电信号的特征点检测及分析、参数计算 3.血流动力学阻抗变化波形、FVEP波形同步显示等
3.8 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台，显示器1台，激光打印机1台，相关附件1套
4.1 | 软件 | 刺激眼罩、导联线、颅脑电极等各一套
*5 | 配套封闭试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 ☑ 封闭耗材
| 采购方式 建议 | ☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □询价采购 □单一来源
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。